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1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2022-17
2.项目名称：广西骨伤医院十万分之一天平采购项目
3.采购方式：院内议价
4.预算金额：3万元
5.采购需求： 

	一、项目要求及技术需求

	采购内容
	数量
	项目要求及技术需求

	广西骨伤医院十万分之一天平采购项目
	1台
	▲1.称重能力：≥120g（0.1mg）/≥52g（0.01mg）;
▲2.最小显示值：0.01mg;
3.标准偏差：≤0.05mg;
4.线性：≤±0.1mg;
5.响应时间：≤2秒（0.1mg），≤8 秒（0.01mg）；
6.预热时间：30-60分钟；
7.灵敏度温度：（10-30℃）±2ppm/℃；
8.灵敏度对温度的稳定性：±2ppm10-30℃；
9.称量盘的尺寸：≥90mm；
10.内置砝码一键式校正，有GLP/GMP/ISO 校正报告；
11.直通视窗：天平内部自带软件，可接驳打印机；
12.通过USB 实现的扩展性，可以连接市售USB 键盘，便于输入文字和数值；
▲13.采用“UniBloc”或“MonoBloc”或“Momolithic”单体模块传感器。

	二、商务要求

	▲质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供二年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。

	售后服务要求
	▲1.免费送货上门、免费培训操作人员。
2.维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。
3.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。
▲4.投标人应提出售后服务承诺书。

	▲交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起7日内。
2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。

	付款条件
	付款方式：货物到货验收合格后，采购人在7个工作日内支付合同总金额的100%货款，中标人应在30日内开具发票给采购人。

	其它要求
	▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.投标时提供投标产品生产厂家公开发行的产品彩页或技术说明书（标明主要技术参数）、技术响应与彩页或技术说明书不一致的以彩页或技术说明书为准。
▲3.若投标人不是投标产品生产厂家，必须提供产品生产厂家或国内代理商授权书原件（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款即必须满足的参数。


[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc47452206]二、供应商的资格条件：
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1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。  
2.依法取得《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》《药品经营许可证》或《药品生产许可证》(经营范围包含所投产品)。  
3.为所投产品的制造商或销售代理商(提供授权书原件)。  
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第二章  评标办法及评分标准
一、评标办法：综合评分法
二、评审原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分60分、技术分20分、信誉业绩分10分、售后服务分10分。
三、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………60分
（1）以进入评标的最低的评标报价为60分。

有效投标人最低评标报价（金额）
某有效投标人价格分=    ----------------------------- ×60分
                         某投标人评标报价（金额）
2.技术分………………………………………………………………………20分
（1）品牌分（满分10分）
一档：一般品牌(同一品牌，应同一分值)                    1～3分
二档：同行认可品牌(同一品牌，应同一分值)                4～7分
三档：著名品牌(同一品牌，应同一分值)                    8～10分
由评委在打分前根据投标货物品牌市场知名度集体讨论确定各投标人货物品牌所属档次，然后评委在各档次内独立打分。
（2）设备性能分（满分10分）
一档1～2.5分（经评审技术参数及性能配置存在负偏离），二档2.6～5分（经评审技术参数及性能配置没有负偏离且没有正偏离），三档5.1～7.5分[经评审技术参数及性能配置没有负偏离且有1～3项（含3项）正偏离]，四档7.6～10分（经评审技术参数及性能配置没有负偏离且有3项以上正偏离，明显优于招标文件要求）。由评委在打分前根据投标货物对招标文件中货物技术要求的响应程度集体讨论确定各投标人货物性能所属档次，然后评委在各档次内独立打分。
3.信誉业绩分…………………………………………………………………………10分
⑴投标人或所投标产品通过ISO9000认证的（提供证书复印件），每提供一个证书得0.5分，满分2分。
⑵投标人自2019年以来同类项目业绩分（提供合同复印件以及清晰反应采购内容页面，要求合同里至少明确注明有一个项目的投标产品），每提供一个合同得2分，满分8分。
4.售后服务分………………………………………………………………………… 10分
一般0.1～4分，良好4.1～8分，优秀8.1～10分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。
（三）总得分=1+2+3+4。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选供应商。采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
