广西骨伤医院24小时动态血压监测仪采购项目招标文件





[bookmark: _Hlk90536625][bookmark: _GoBack]项目名称：24小时动态血压监测仪采购项目

项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2022-0018

采 购 人：广西骨伤医院 

















2022年8月 27日

[bookmark: _Toc47452204]第一章 议价会公告
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1.项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2022-0018
2.项目名称：24小时动态血压监测仪
3.采购方式：院内议价
4.预算金额：8.8万元/4台
5.采购需求： 

	一、项目要求及技术需求

	采购内容
	数量
	项目要求及技术需求

	24小时动态血压监测仪
	4台
	1、测量方法：示波法，支持长达24小时至7天的长时间记录；
2、血压测量范围：0-260mmHg，脉搏率测量范围：30-220；
3、支持过压、释压保护，支持掉电数据保护，支持自动重测功能；
4、可用于房颤病人、高度房室传导阻滞病人动态血压监测；
5、存储容量可储存至少400条以上测试数据，支持数据输出及打印功能；
6、液晶屏可显示全程记录的血压趋势图，可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息；
7、支持比较分析功能，支持晨峰血压功能；
8、能记录分析病人的运动状态、体位状态；
9、提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、比较图等；
10、动态血压数据可读入动态心电报告中，形成动态血压及动态心电二合一数据报告；
11、具有趋势图功能：能选择显示心率趋势图、平均动脉压、脉压差数据、错误数据、RPP数据趋势图；
12、数据表功能：能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据以不同颜色进行标注，并可选择是否显示；
13、具备儿童血压模式，具备患者信息登记功能；
14、无需手工干预，自动进行24小时的血压测量。

	二、商务要求

	▲报价要求
	竞标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有系统、安装调试、验收、培训、售后服务、伴随的服务以及设备连接医院HIS系统所产生的的端口费用及各种税费等全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	▲质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供二年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。

	售后服务要求
	▲1.免费送货上门、免费培训操作人员。
2.维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。
3.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。
▲4.投标人应提出售后服务承诺书。

	▲交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起7日内。
2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。

	付款条件
	付款方式：货物到货验收合格后，中标人应在30日内开具发票给采购人，采购人在7个工作日内支付合同总金额的100%货款。

	其它要求
	▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.投标时提供投标产品生产厂家公开发行的产品彩页或技术说明书（标明主要技术参数）、技术响应与彩页或技术说明书不一致的以彩页或技术说明书为准。
▲3.投标时必须提供产品有效的医疗器械注册证复印件或注册证受理证明复印件。
▲4.若投标人不是投标产品生产厂家，必须提供产品生产厂家或国内代理商授权书原件（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款。
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1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。  
2.依法取得《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》《药品经营许可证》或《药品生产许可证》(经营范围包含所投产品)。  
3.为所投产品的制造商或销售代理商(提供授权书原件)。  
4.所投产品具有有效的医疗器械注册证(或备案凭证)或不作为医疗器械管理的依据或《药品再注册批件》。

第二章  评标办法及评分标准
一、评标办法：综合评分法
二、评审原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分60分、技术分20分、信誉业绩分10分、售后服务分10分。
三、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………60分
（1）以进入评标的最低的评标报价为60分。

有效投标人最低评标报价（金额）
某有效投标人价格分=    ----------------------------- ×60分
                         某投标人评标报价（金额）
2.技术分………………………………………………………………………20分
（1）品牌分（满分10分）
一档：一般品牌(同一品牌，应同一分值)                    1～3分
二档：同行认可品牌(同一品牌，应同一分值)                4～7分
三档：著名品牌(同一品牌，应同一分值)                    8～10分
由评委在打分前根据投标货物品牌市场知名度集体讨论确定各投标人货物品牌所属档次，然后评委在各档次内独立打分。
（2）设备性能分（满分10分）
投标文件技术参数无负偏离且有1个及以上正偏离，得10分；
投标文件技术参数无正、负偏离，得6分；
投标文件技术参数有1个负偏离，得3分；
投标文件技术参数有1个负偏离以上，得0分。
3.信誉业绩分…………………………………………………………………………10分
⑴投标人或所投标产品通过ISO9000认证的（提供证书复印件），每提供一个证书得0.5分，满分2分。
⑵投标人自2019年以来同类项目业绩分（提供合同复印件以及清晰反应采购内容页面，要求合同里至少明确注明有一个项目的投标产品），每提供一个合同得2分，满分8分。
4.售后服务分………………………………………………………………………… 10分
一般0.1～4分，良好4.1～8分，优秀8.1～10分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。
（三）总得分=1+2+3+4。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选供应商。采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
