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第一章 竞争性磋商公告
一、项目基本情况

项目编号：  GXGSYY-CGB-XMB-2022-06                   
项目名称：广西骨伤医院新核磁共振室装修工程项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币肆拾伍万元整（¥450000.00元）

建设地点：广西壮族自治区南宁市新民路32号

建筑规模:本项目工程施工范围约90平方米，核磁共振磁体间面积约32平方米，高3米。六面屏蔽壳体厚度大于等于0.2mm紫铜板（洛铜）含铜量99.99%、屏蔽门、屏蔽观察窗等装饰项目，详见工程量清单。

采购需求：详见工程量清单、详见工程量清单及技术参数表
工期：自签订合同之日起35日历天。
二、申请人的资格要求

1.在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，且营业执照或事业单位法人证书证明文件在有效期内，并具备履行合同所必需的专业技术能力。

2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录的供应商，不予接受报名。

3、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商。法定代表人为同一人的两名或两名以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参加本项目的磋商；若出现上述情况，先报名者为有效的报名人。

4、本项目资质等级要求：具有建筑工程总承包资质或者建筑装修装饰资质。

5、本项目不接受联合体供应商参与磋商。

三、获取采购文件

由各潜在供应商的法定代表人或委托代理人携带身份证原件【委托代理前来的，还需提供授权委托书原件】及拟投入本项目的项目经理注册建造师证书复印件，有效的营业执照副本复印件以及有效的安全生产许可证复印件（以上资料均需加盖单位公章），于2022年9月16日至2022年9月22日（工作日，每日9：00-12：00时，15：00-18：00时），到广西骨伤医院行政办公区（广西壮族自治区南宁市东葛路1号）4楼401室进行报名并获取文件。

四、响应文件提交
截止时间：2022年9月22日18点00分（北京时间）
地点：广西骨伤医院行政办公区（广西壮族自治区南宁市东葛路1号）4楼401室。
五、磋商时间及地点
具体时间等通知。
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西骨伤医院
地    址：广西壮族自治区南宁市新民路32号
联系人：刘老师      联系方式：0771-2622251  18977085520。
                                  2022年9月16日

第二章  磋商须知及磋商须知前附表

一、磋商须知前附表

	项号
	条款号
	内 容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	项目名称：广西骨伤医院新核磁共振室装修工程项目

项目编号：GXGSYY-CGB-XMB-2022-06

	2
	1.1
	有关单位
	采 购 人：广西骨伤医院

	
	
	项目概况
	地点：广西壮族自治区南宁市新民路32号
建筑规模:本项目工程施工范围约90平方米，核磁共振磁体间面积约32平方米，高3米。六面屏蔽壳体厚度大于等于0.2mm紫铜板（洛铜）含铜量99.99%、屏蔽门、屏蔽观察窗等装饰项目，详见工程量清单。

	3
	1.1
	承包方式
	包工包料

	4
	1.1
	质量标准
	核磁共振验收标准根据GB12190-2006标准，射频衰减  100 dB，频率范围为10MHz - 130 MHz。接地绝缘测试需要确定接地绝缘值大于1000 ohms。

符合国标GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》及核磁共振厂家1.5T MR屏蔽要求。GB8702-88《电磁辐射防护规定》检测标准。

RF测试：MRI鉴定测试由施工方负责，应达到或超出国家相关技术规范及核磁共振厂家的要求水平，并提供检测报告。测试在甲方和核磁共振厂家代表出席的情况下完成，并签字确认。

	5
	2.1
	采购范围
	本项目工程施工范围约90平方米，核磁共振磁体间面积约32平方米，高3米。六面屏蔽壳体厚度大于等于0.2mm紫铜板（洛铜）含铜量99.99%、屏蔽门、屏蔽观察窗等装饰项目，详见工程量清单。

	6
	2.2
	工期要求
	自签订合同之日起35日历天。

	7
	3.1
	资金来源
	自筹资金

	8
	4.1
	磋商供应商资质要求
	1.在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，且营业执照或事业单位法人证书证明文件在有效期内，并具备履行合同所必需的专业技术能力。

2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录的供应商，不予接受报名。

3、本项目资质等级要求：具有建筑工程总承包资质或者建筑装修装饰资质。

4、本项目不接受联合体供应商参与磋商。

	9
	4.2
	资格审查

方式
	资格后审

	11
	15.1
	磋商有效期
	60日（自提交响应文件截止之日算起）

	12
	16.1
	磋商保证金
	不需提交。

	13
	17.1
	备选方案
	不接受备选竞标方案。

	14
	18.1
	响应文件

份数
	壹份正本，贰份副本。

	15
	20.1
	截标

时间及地点
	详见第一章 竞争性磋商公告

	16
	24.1
	磋商时间及

地点
	详见第一章 竞争性磋商公告

	17
	31
	评定成交的标准
	综合评分法

	18
	37.1
	履约保证金
	不需提交。


二、磋商须知

（一）总   则

1. 工程说明

1.1  本采购工程项目，具体说明详见磋商须知前附表（以下简称“前附表”）第1项～第4项。

1.2  本采购工程按照有关法律、法规及规章的规定，现通过公开竞争性磋商采购方式选定承包人。

2. 采购范围及工期

2.1  本采购工程项目的范围详见前附表第5项。

2.2  本采购工程项目的工期要求详见前附表第6项。

3. 资金来源

3.1  本采购工程项目资金来源详见前附表第7项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4. 合格的磋商供应商

4.1  磋商供应商资质等级要求详见前附表第8项。

4.2  本采购工程项目采用前附表第9项所述的资格审查方式确定合格的磋商供应商。

5. 踏勘现场

5.1  本采购工程项目不统一组织踏勘现场。

5.2  磋商供应商自行踏勘现场发生的费用自理。

5.3  除采购人的原因外，磋商供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4  采购人在自行踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供磋商供应商在编制响应文件时参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

6. 磋商费用

6.1  磋商供应商应承担其参加本采购活动自身发生的费用。

（二）竞争性磋商采购文件（以下简称“采购文件”）
7.采购文件的组成

采购文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告
第二章  磋商须知及磋商须知前附表
第三章  合同条款
第四章  工程技术标准及规范
第五章  工程量清单与招标控制价

第六章  响应文件格式

第七章  评标办法及标准

    除须知第7.1款内容外，采购人在提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和磋商供应商起约束作用。

磋商供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应于获得采购文件之日起3个工作日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由磋商供应商自己承担。磋商供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若磋商供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由磋商供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被采购人拒绝。

8.采购文件的澄清

8.1  磋商供应商若对采购文件有任何疑问，应于提交响应文件截止时间3个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，答复将发送给所有获得采购文件的磋商供应商。该答复作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

9. 采购文件的修改

9.1  采购文件发出后，在提交响应文件截止 5 日前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

9.2  采购文件的修改以书面形式发送给所有获得采购文件的供应商。供应商在收到该修改文件后，应立即以书面形式予以确认。采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

9.3  采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充在同一内容上表述不一致时，以发出时间排序最后的书面文件为准。

9.4  为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人可酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间在采购文件的修改、补充等通知中予以明确。

（三）响应文件的编制

10. 响应文件的语言及计量单位

10.1  响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用中文。

10.2  除工程规范另有规定外，响应文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11. 响应文件的组成

11.1磋商供应商应按采购文件要求编制响应文件，若磋商供应商投多个标段时，每个标段应独立编制一套响应文件。

11.2  响应文件由资格审查部分、技术标部分及商务标部分组成。

11.2.1  资格审查部分主要包括下列内容：

（1）有效的营业执照复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（2）有效的资质证书及安全生产许可证复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（3）供应商2022年 1 月至2022年 6 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商（含零报税），必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（4）供应商2022年 1 月至2022年 6 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（5）供应商2020或2021年度经审计的财务报告复印件（从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求年数的只需提供从取得营业执照起的财务报表复印件）或银行出具的资信证明复印件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（6）供应商自行在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用查询结果截图（内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页页面，网页页面须显示供应商名称以及查询结果。网页中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞争性磋商公告发布之日起至磋商截止时间中任意一天）。（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（7）法定代表人身份证复印件（必须提供，否则响应文件作无效处理）、法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件（授权委托时必须提供）；

（8）供应商认为需要提供的其他资料等。

11.2.2  技术标部分主要包括下列内容：

（1）项目实施方案；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（2）确保工程质量的技术组织措施；

（3）确保安全文明施工措施；

（4）项目管理机构配备；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（5）建筑设计方案(包括总平面布置，单体建筑鸟瞰图，单体人视图，单体各层平面图)。

11.2.3  商务标部分主要包括下列内容：

（1）磋商函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（2）磋商函附录；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（2）工程量清单报价资料；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（3）企业信誉实力。

    注：响应文件的资格审查部分、技术标部分及商务标部分应分别编制，并按上述顺序要求装订成册。

    11.3  响应文件内容为复印件资料的均须加盖单位公章，否则不予认可。
12. 响应文件格式

12.1  响应文件包括本须知第11条规定的内容，除特别注明者外，磋商供应商提交的响应文件应当使用采购文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13. 磋商报价及工程采购预算价

13.1  磋商报价：如磋商供应商最终报价与原报价不符，必须提供工程量清单（不得以总价下浮的方式做报价，否则作无效磋商处理），磋商供应商须提前做好相关准备。如磋商供应商在二次报价时，总报价不做改变，则无需再次提供二次报价已标价工程量清单。磋商小组应明确以书面形式告知磋商供应商，并要求所有磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

13.1.1  本工程采用工程量清单报价，固定综合单价合同方式。

13.1.2  磋商报价为磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

13.1.3  磋商供应商的磋商报价，应以在要求工期内完成本项目工程量清单范围的全部内容为依据，施工过程中，除设计变更、强制执行的政策性调整，以及在施工合同或工程量清单中规定为工程暂定价（包括暂定数量或暂定单价项目）部分外，不得以其他任何理由提出增加费用签证。

13.1.4  磋商供应商应认真核对采购人发出的工程量清单，如发现该工程量清单中存在错项、漏（缺）项应在提交响应文件截止时间前3日内提出异议。

13.1.5  磋商供应商的磋商报价，应以在要求工期内完成本采购工程范围的全部内容为依据，不得以任何理由重复计算。

13.1.6  除非采购人对采购文件进行修改，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。磋商供应商未填报单价或合价的工程项目，承包人必须实施且在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。无工程量的项目不能报价，否则作废标处理。

13.1.7  磋商供应商工程量清单总报价应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

13.1.8  与本采购工程项目有关的技术规范要求的费用应包括在磋商报价中。

13.1.9  磋商供应商应按照采购人提供的工程量清单进行报价，并要求所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量应一一对应，如有三项以上不对应则按废标处理。如项目编码与项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程磋商报价的2%（含本数），视为不相应采购文件实质内容，作废标处理。

13.1.10  磋商供应商应采用工程量清单报价方式，不得采用总价让利或以百分比让利等形式报价。工程量清单总造价（含社会保险费）与磋商函中文字表示的磋商报价应一致。

13.2  工程采购预算价及磋商报价计算参考依据。

13.2.1 本采购文件和施工图纸及工程量清单。

13.2.2 《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2019]12号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

13.2.3 本工程采购预算价的取费费率按广西自治区、南宁市的有关规定执行。
13.2.4  建筑材料价格按照《南宁市建设工程造价信息》2022年第5期下半月信息价、当地市场材料价格以及现行的有关文件计取。

13.2.5  其他有关工程计价依据文件及类似工程技术经济指标。

13.2.6 本工程磋商报价中安全防护、文明施工措施费按《2016费用定额》及相关勘误计取及支付。

13.3根据桂建标[2019]12号文件规定，磋商报价中含社会保险费。
14. 磋商货币

14.1  本工程磋商报价采用的币种为人民币。

15. 磋商有效期

15.1  磋商有效期为提交响应文件截止之日起60日内。在此期间，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

15.2  在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求磋商供应商须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝采购人这种要求。同意延长磋商有效期的磋商供应商，不允许修改或撤回其响应文件。磋商供应商拒绝延长磋商有效期的，其磋商失效。在延长的磋商有效期内，本须知第16条的规定仍然适用。

16. 磋商保证金（如有）

16.1详见本章磋商须知前附表第12项规定内容。
17. 磋商供应商的替代方案

17.1  本采购工程不允许磋商供应商提交替代方案。

18. 响应文件的份数和签署

18.1  磋商供应商应按前附表第14项规定的份数提交响应文件。

18.2  响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是磋商供应商的风险，很可能导致该响应无效。响应文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。
18.3  响应文件应由磋商供应商的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由磋商供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。由授权代理人签字或盖章的，响应文件中须同时提交法定代表人授权书。法定代表人授权书格式、签字、盖章均应符合要求，否则授权无效。

18.4  响应文件应编制目录，且页码清晰准确。

18.5  第六章“响应文件格式”中规定了响应文件格式的，应按相应格式要求编写。

（四）响应文件的提交

19. 响应文件的装订、密封和标记

19.1  响应文件的装订要求：响应文件的“正本”、“副本”应按本须知11条的规定顺序单独装订成册并自编目录、标注页码。装订应牢固，不易拆散和换页。

19.2  响应文件密封要求：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。

19.3响应文件袋标记：

项目名称：                                  

项目编号：                                 

采购人：                             

供应商单位名称：                            

在截标时间前不得开启

19.4 如果响应文件没有按本须知第19.1款、第19.2款和第19.3款规定装订、标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给磋商供应商。

20. 响应文件的提交

20.1  磋商供应商应按前附表第15项所规定的地点，于提交响应文件截止时间前提交响应文件。

21. 提交响应文件截止时间

21.1  提交响应文件的截止时间见前附表第15项规定。

21.2  采购人可按本须知第9条规定以修改、补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，磋商供应商所有权力和义务以及磋商供应商受约束的截止时间，均以延长后新的提交响应文件截止时间为准。

21.3  至提交响应文件截止时间止，提交响应文件的磋商供应商少于3家的，或经评审确定有效报价的磋商供应商少于3家的，采购人将依法重新组织采购。

22. 逾期提交的响应文件

22.1  采购人对磋商供应商在前附表第15项规定的提交响应文件截止时间以后提交的响应文件不予接收。

23. 响应文件的补充、修改与撤回

23.1  磋商供应商在提交响应文件以后，在规定的提交响应文件截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

23.2  磋商供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第19条、第20条的有关规定密封、标记和提交，并在响应文件外层密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

（五）磋商

24．磋商

24.1磋商时间及地点：按本须知前附表第15项规定，参加截标的磋商单位法定代表人凭营业执照复印件和本人身份证原件，委托代理人凭法人授权委托书原件和本人身份证原件前往和签到，以证明其身份及按时出席截标会议。
24.2 磋商会议由采购人组织并主持，在采购人和监督部门的监督下，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

24.3磋商会议程序

（1）采购人主持人宣布会议开始及会场记录；

（2）介绍与会人员名单；

（3）采购人工作人员和监督人员一同检验各磋商供应商法定代表人（如有）或其委托代理人的资格证件；

（4）采购人当众宣布核查结果；

（5）由各磋商供应商代表交叉检查各响应文件密封的完整性；

（6）宣布磋商与评审期间的有关事项；

（7）会议结束。

24.4磋商
①评审与磋商活动由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，共3人或以上单数组成。在整个磋商过程中，磋商小组将负责对全部磋商响应文件进行审查、磋商及评标工作。

②磋商供应商可由1～3人组成参谈组，磋商中磋商供应商成员之间意见不一致时，以磋商供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

③磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及磋商小组认为需要磋商的内容。当采购文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。其中涉及价格的内容不得要求磋商供应商在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价，磋商报价如有变动请提供工程量清单，否则视为维持原报价。

④磋商内容应作记录，并由磋商供应商及磋商小组成员签字确认。

⑤磋商结束后，磋商小组应要求磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、最终报价等内容的应答文件，应答文件必须由磋商供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

⑥磋商小组对各磋商供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与磋商供应商进行磋商。对最后一轮磋商及最终报价，如磋商供应商最终报价与原报价不符，必须提供工程量清单，磋商小组应明确以书面形式告知磋商供应商，并要求所有磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

⑦最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

⑧磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。
24.5 磋商原则

24.5.1 公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

24.5.2 磋商人员不得向外界透露任何与磋商有关的内容； 

24.5.3 任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；

24.5.4 磋商人员不得私下与磋商供应商接触。

24.6响应文件有下列情况之一者将视为磋商无效：

24.5.1 响应文件有下列情况之一者将视为磋商无效：

24.5.2 响应文件未按竞争性磋商文件的规定进行装订、密封；

24.5.3 磋商单位法定代表人或其授权委托人未签字；

24.5.4 磋商单位未加盖单位公章；

24.5.5 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

24.5.6 磋商供应商未按竞争性磋商文件的规定递交磋商保证金的；

24.5.7 磋商供应商法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

24.5.8 开标会上磋商供应商未能按采购文件要求提交资格证件的；

24.5.9 磋商截止时间以后送达的响应文件；

24.5.10 响应文件内容不真实；

24.5.11 响应文件不满足磋商供应商最低资质等级、营业执照和项目经理要求。

（六）响应文件的评审

25．评审内容的保密

25.1 磋商结束后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

25.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

26．资格审查

26.1本项目采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次磋商的单位均要通过资格后审才能获得磋商资格。

按本须知第11.2.1条款，资格审查部分内容缺任何一项或有一项不合格的，均会被视为资格审查不合格。
27．响应文件的响应性评审

27.1 在磋商之后详细评审之前，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求。

27.2 就本条款而言，所谓实质上响应，是指响应文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同条件中要求的采购人的权利及磋商供应商的义务造成重大的限制，而纠正这种差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。

28．响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求磋商供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。
29．响应文件计算错误的修正

29.1磋商小组将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

29.1.1如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

29.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。发生此类修正（修正后）累计超过磋商函报价的2%，作废标处理。

29.1.3各细目合价累计与总价不一致时，以合价累计为准。发生此类修正（修正后）累计超过磋商函报价的2%，作废标处理。

29.2按上述修改错误的方法，调整磋商书中的磋商报价。经磋商供应商确认同意后，调整后的报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的磋商报价则其磋商将被拒绝，视为无效磋商。

29.3磋商函报价当起止日期天数与总天数不一致时，以起止日期核算的总天数为准。

    29.4响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

30．响应文件的评价与比较

30.1磋商小组将仅对依照本须知第27条确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求（即符合性审查合格）的响应文件进行评价与比较。

30.2 磋商小组将依照本须知第29条对通过符合性审查的响应文件的磋商报价进行校核与修正。

31．评审办法（详见第七章）。
如所有的磋商报价均超过本项目采购预算价，则宣布本次采购失败；如磋商小组认定所有报价均为不合理报价而予以否决，则宣布本次采购失败，由采购人择日重新组织采购。

32. 纪律和监督
32.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与磋商供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于采购人与磋商供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他磋商供应商；

（2）采购人直接或者间接向磋商供应商泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示磋商供应商压低或者抬高磋商报价；

（4）采购人授意磋商供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示磋商供应商为特定磋商供应商中标提供方便；

（6）采购人与磋商供应商为谋求特定磋商供应商中标而采取的其他串通行为；

32.2 对磋商供应商的纪律要求

磋商供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；磋商供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于磋商供应商相互串通投标：

（1）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（3）不同磋商供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（4）不同磋商供应商的响应文件相互混装；

（5）不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（6）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

（7）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（8）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（10）供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加磋商；

（11）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（12）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

32.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

（七）签订合同

33. 合同授予标准

33.1  本采购项目的施工合同将授予按本须知第31款所确定的成交供应商。

34. 采购人拒绝磋商的权力

34.1  采购人不承诺将合同授予报价最低的磋商供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的磋商报告拒绝不合格的磋商。
35. 成交通知书

35.1  确定成交供应商后，采购人将在成交公告发布后同时向成交供应商发出成交通知书，同时将成交的结果通知其他磋商供应商。

35.2  成交通知书为合同的组成部分。

36. 合同协议书的签订

36.1  成交供应商应自成交通知书发出之日起5日内，按照采购文件和成交供应商的响应文件与采购人订立书面合同，采购人和成交供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2  如果成交供应商不按本须知第36.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3  成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。

37. 履约保证金

37.1详见本章磋商须知前附表第18项规定内容。
38. 重新和不再采购

38.1 重新采购
有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）磋商截止时间止，磋商供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有磋商的。

39. 其他
39.1 本竞争性磋商采购文件解释权属采购人（广西骨伤医院）。

第三章  工程技术标准及规范
依据设计文件的要求，本采购工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

第四章  工程量清单与招标控制价
一、工程量清单说明

1、本工程量清单系按分部分项工程提供的。

2、按现行有关规定及文件编制，为竞争性磋商采购文件的组成部分，一经成交且签订合同，即成为合同的组成部分。

3、本工程量清单应与磋商须知、合同条件、合同协议条款、工程规范一起使用。

二、工程量清单

（另册）

招标控制价

（另册）

第五章  响应文件格式

一、资格审查

封面格式

    （项目名称）   
磋 商 文 件
（资格审查部分）

项目编号：                    

磋商供应商：                               （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人（联系方式）：____________ 

日  期：       年      月    日
目    录

（请按第二章第11.2.1项内容编列，应有页码）

1、有效的营业执照复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
2、有效的资质证书及安全生产许可证复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
3、供应商2022年 1 月至2022年 6 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商（含零报税），必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
4、供应商2022年 1 月至2022年 6 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

5、供应商2020或2021年度经审计的财务报告复印件（从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求年数的只需提供从取得营业执照起的财务报表复印件）或银行出具的资信证明复印件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
6、供应商自行在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用查询结果截图（内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页页面，网页页面须显示供应商名称以及查询结果。网页中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞争性磋商公告发布之日起至磋商截止时间中任意一天）。（必须提供，否则响应文件作无效处理）

7、法定代表人身份证复印件（必须提供，否则响应文件作无效处理）、法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件（授权委托时必须提供）；
8、供应商认为需要提供的其他资料等。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）     系       （磋商供应商名称）     的法定代表人，现授权委托    （姓名）    为我单位代理人，以本单位的名义参加         （项目名称）         的磋商活动，代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                  性别：        年龄：      

单位：                    部门：        职务：      

身份证号码：                                        
附法定代表人、委托代理人身份证复印件

磋商供应商：（盖章）                        

法定代表人：（签字或盖章）              

日  期：     年     月     日

附注：法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证原件及复印件备查。

二、技术标

封面格式

（项目名称）

磋 商 文 件
（技术标部分）

项目编号：                   

磋商供应商：                               （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人（联系方式）：____________            
日  期：       年      月    日

目   录

（请按第二章第11.2.1项内容编列，应有页码）
（1）项目实施方案；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（2）确保工程质量的技术组织措施；

（3）确保安全文明施工措施；

（4）项目管理机构配备；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（5）建筑设计方案(包括总平面布置，单体建筑鸟瞰图，单体人视图，单体各层平面图)；

（6）技术参数表。
一、施工组织设计

1.磋商供应商应编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，表格可扩展。
附表一
拟投入本标段的主要施工设备表

附表二
拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三
劳动力计划表

附表四
计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五
临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备 名称
	型号
规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	已使用台 时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图及横道图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
附表五：临时用地表
	用  途
	面  积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.磋商供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

项目管理机构配备情况表

(含项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员和主要管理人员情况)

       （项目名称）      

	岗位
	姓名
	身份证号
	职称
	执业或职业资格
	承担完工、在建工程情况

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	完工/在建
	主要项目

名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：

1、响应文件必须随本表提供拟投入人员的身份证、注册证书或上岗证件等相关证书复印件；

2、附近1个月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的扫描件（社保证明材料应清晰显示单位名称）。

（6）技术参数表

	▲满足GE MR安装的机房要求

	10MHz-130MHz屏蔽效能大于100dB

	绝缘电阻大于1000欧姆

	测试方法标准：以上要求为国标GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》中最低要求

	保修一年

	施工周期不超过35天（从进场开始算起）

	▲屏蔽体（六面紫铜板氩弧焊接工艺，厚度大于等于0.2mm，优质紫铜，含铜量要求达到99.9%）以上要求为国标GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》中最低要求

	▲圆弧拉手屏蔽门（需提供相关证明文件）
1.洞口尺寸：MR屏蔽专用门1200*2100mm
2.材料品种、规格：黄铜型材框架，防火板面，其他硬件均采用无磁性材质
3.防电磁干扰门套
4.五金配件：欧标安全锁、其他五金小配件、边框装饰、轨道塞缝等
5.屏蔽衰减系数大于等于100dB，以上要求为国标GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》中最低要求
6.含整体安装

	屏蔽观察窗（透光率达到75%以上）
1.窗洞尺寸:1500*1000mm
2.材料种类:双层铜网及白玻璃
3.含五金材料、边框装饰
4.含窗框包安装
5.屏蔽衰减系数大于等于100dB

	空调通风波导（进风与回风）与风道的减震软连接、到空调的通风管道
1.窗洞尺寸:300*300mm
2.材料:不锈钢

3.含五金配件
4.含安装
5.屏蔽衰减系数大于等于100dB

	紧急排风波导
1.窗洞尺寸:300*300mm
2.材料:不锈钢

3.含五金配件
4.含安装
5.屏蔽衰减系数大于等于100dB

	传导版框
1.窗洞尺寸:750*750mm
2.传导板框材料:黄铜材质
3.传导板小门：传导板滤波橱柜、铝合金盖封条
4.含五金配件
5.含安装
6.屏蔽衰减系数大于等于95dB

	失超系统（波导、不锈钢延伸段、管口防虫罩），磁体内的失超管的连接，失超管与波导的连接，室内外失超管的保温，失超管室外警示标示。

	电源滤波器
1、洞口尺寸：900*500

2、排线清晰有标注

3、开放式、检修方便

4、屏蔽衰减系数大于等于95dB

	扫描室及机房内系统电缆沟盖板。
1.材质：复合板材

2.尺寸：按设备具体要求定制

	紧急开关连接线（到扫描间及控制室）按照设备要求连接安装

	扫描室的装修墙体采用复合吸音板
1.部位：磁体间墙面装饰

2.材质：墙体内填吸音棉
3.龙骨：铝合金龙骨
4.面层材质：复合吸音板

	扫描室的吊顶装修采用铝合金无磁孔板（降噪）
1.吊顶形式:平顶
2.龙骨各类:T型铝合金龙骨，规格中距
3.材质：内填吸音棉（无纺布包裹）
4.面层材料品种:铝单板冲孔天花1.5mm

	出具国家认可的第三方屏蔽效能检测报告。


	良好的照明系统
照明灯采用嵌入式LED直流照明平板灯，照明灯应安装在天花板上，但不能安装在磁体上方，开关安装在扫描间内。（配蓝天白云软膜灯箱）

	扫描室磁体入口的屏蔽体打开及封闭
1.预留尺寸：2800*2800

2.形式：活动整体

3.后期完成时间：2天

	铁磁屏蔽

	铁磁屏蔽材质：采用0.5mm厚度硅钢
数量：左、右两侧侧墙体整面地面延伸1米，全部按照8mm厚度。

	精密空调

	核磁专用精密空调
1、双系统双压缩机
2、制冷量大于30KW

	RF测试

	MRI鉴定测试有施工方负责，应达到或超出国家相关技术规范及核磁共振厂家的要求水平。测试在用户和核磁共振厂家代表出席的情况下完成，并签字确认。

	验收标准

	核磁共振验收标准根据GB12190-2006标准，射频衰减 ( 100 dB，频率范围为10MHz - 130 MHz。接地绝缘测试需要确定接地绝缘值大于1000 ohms。

	符合国标GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》及核磁共振厂家1.5T MR屏蔽要求。GB8702-88《电磁辐射防护规定》检测标准


	MRI屏蔽项目清单 

	一
	 扫描室屏蔽工程 

	序号
	 项  目 
	 描  述 
	型号规格
	数量
	单位

	1
	RF射频屏蔽体
	主材：优质紫铜板，焊接工艺
	7660 
	4300 
	3600 
	151.99 
	m2

	2
	氩气及钨焊条
	　
	　
	　
	　
	1.00 
	项

	3
	地面绝缘
	PVC板(3MM）
	7660 
	4300 
	　
	32.94 
	m2

	4
	RF单开屏蔽门（含门框）
	铜型材，单开屏蔽大门
	外形:2100*1200mm
	1.00 
	套

	5
	RF屏蔽窗（含窗框）
	双层铜网及白玻璃。
	可视窗

:1500*1000mm
	1.00 
	套

	6
	通风波导器
	网状结构，材质不锈钢；散流器
	600
	200 
	　
	2.00 
	套

	7
	紧急排风波导
	网状结构，材质不锈钢；散流器
	300
	300
	　
	1.00 
	套

	8
	平衡波导
	网状结构，材质不锈钢；散流器
	300
	300
	　
	1.00 
	套

	9
	失超管
	不锈钢Ф=200㎜外保温层及警示牌
	1-10m
	1.00 
	套

	10
	轴流风机150-300W
	Ф300 220V
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	11
	传导板框
	黄铜 3MM
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	12
	空调风管、风道
	优质塑弹风管、保温棉、接头等。包括设备间（酚醛树脂）风管。
	　
	1.00 
	套

	13
	LM传导板集成套
	底板304不锈钢
	800*400
	1.00 
	套

	14
	直流电源滤波器
	　
	2*25A
	2.00 
	台

	15
	照明滤波器
	多芯滤波器-定制
	8*2A
	2.00 
	台

	小计
	　
	　

	二
	扫描室装修及照明工程

	序号
	 项  目 
	 描  述 
	型号规格
	数量
	单位

	1
	吊顶
	优质铝网孔板、吸音棉及龙骨（蓝天白云）
	7660 
	4300 
	　
	32.94 
	m2

	2
	墙面
	优质复合吸音板、吸音棉及龙骨
	7660 
	4300 
	2800 
	71.76 
	m2

	3
	地面
	优质卷材PVC塑胶地板、铝合金踢脚线
	7660 
	4300 
	　
	32.94 
	m2

	4
	直流照明
	无磁LED平板灯 
	64V，48W.
	8.00 
	套

	5
	维修插座
	220V
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	6
	插座
	220V
	　
	　
	　
	4.00 
	个

	7
	墙面开关
	　
	10A
	7.00 
	位

	8
	内外门、窗套装饰
	公司定制
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	9
	传导板小门
	双面防火板、铝合金盖封条
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	10
	进回风散流器
	ABS
	400*400MM
	7.00 
	个

	 
	　
	　

	 
	设备间架空地板工程

	三
	 项  目 
	 描  述 
	型号规格
	数量
	单位

	1
	 地面 
	 优质全钢防静电地板 600*600mm
	4300 
	4500 
	　
	19.35 
	m2

	2
	机柜承重支架
	4号角铁
	　
	　
	　
	10.00 
	个

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	磁屏蔽
	0.5mm厚度硅钢板
	7660 
	4500 
	16*2 
	1102 
	㎡

	五
	精密空调机组
	大于30KW
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	六
	屏蔽射频效能测试
	　
	　
	　
	1
	项

	七
	运输费
	　
	　
	　
	
	项


三、商务标

封面格式

                                工程

磋 商 文 件
（商务标部分）

项目编号：                   

磋商供应商：                               （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日  期：       年      月    日

目   录

（1）磋商函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（2）磋商函附录；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（2）工程量清单报价资料；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（3）企业信誉实力。

（一）磋商函

致：        （采购人）       

1、根据你方采购工程项目编号为 （项目编号）  的  （项目名称）的竞争性磋商采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定我单位经研究上述竞争性磋商采购文件的磋商须知、合同条款及其他有关文件后，我方参与  （项目名称）   的磋商，愿以工程总造价人民币：           （大写）      （小写）   ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定     日历天内完成并移交全部工程，保证工程质量     。
5、我方同意所提交的响应文件在“磋商须知前附表”第15条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

                       磋商供应商：                         （盖章）

                       单位地址：                                 

                       法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

                       邮政编码：        电话：       传真：      
                       开户银行名称：
                             
                       开户银行账号：                             
                       开户银行地址：                             
                       开户银行电话：                             
日   期：         年     月     日

（2）磋商函附录

               （项目名称）
	序 号
	条款内容
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：          
	

	2
	工期
	          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	
	

	4
	发包人支付担保
	
	

	5
	承包人履约担保金额
	
	

	7
	分包
	
	

	8
	质量标准
	
	

	……
	……
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：      年      月      日
（三）工程量清单报价资料

本报价依据本工程磋商须知和合同文件的有关条款进行编制。

工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

措施项目清单计价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本项目施工必须采取的措施所发生的费用。

其他项目清单计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单计价表和措施项目清单计价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

本工程量清单计价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

本报价的币种为人民币。

磋商供应商应将磋商报价需要说明的事项，用文字书写与磋商报价表一并报送。

磋商报价按四舍五入取至小数点后第二位。

第六章  评标办法及标准

一、评标原则

(一)磋商小组组成：磋商小组由采购人的代表和依法抽取的有关专家共三人以上的单数组成，其中专家人数不少于三分之二。

(二)评审依据：磋商小组将以采购文件和供应商的响应文件为评定依据进行评审。

(三)评审方法：综合评分法。

二、评审方法

1、磋商小组将按采购文件的规定，首先对各磋商供应商的响应文件进行资格性检查和符合性检查，以确定磋商供应商是否具备竞标资格及是否对采购文件的实质性要求做出响应。未能通过资格性检查和符合性检查的，不予进行下一步评审。

2、对通过资格性检查和符合性检查的合格磋商供应商进行磋商，并要求磋商供应商做出最终报价。

3、磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价、技术得分、技术需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。）并依照次序确定成交供应商。

4、采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

5、排名第一的成交候选人放弃成交资格，因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为供应商，排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商；采购人也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得再参加该项目重新开展的采购活动。

三、评标细则

1、价格分…………………………………………………………………………………………40分

（1）磋商小组对通过资格审查以及符合性审查的供应商进行详细评审。

（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为40分。

（3）价格分计算公式：

磋商供应商最低评标价金额

某磋商供应商价格分 ＝                         × 40分

                   　       某磋商供应商评标价金额

技术分…………………………………………………………………………………………43分

（1）项目实施方案分（满分8分）

一档（3分）：供应商提供的项目实施方案有主要方法，要素基本齐全，项目组成员有分工，有组织实施方案，具备一定的可操作性，基本满足项目要求，且方案可行。

二档（6分）：供应商提供的工作方案有主要方法，项目实施方案要素基本齐全，项目组成员分工明确、责任到位，工作重难点及拟采取的解决方案和方法有一定的针对性、可操作性，组织实施方案清晰、有一定操作性。

三档（8分）：供应商提供的项目实施方案有主要方法，要素齐全，项目组成员分工明确、责任到位，工作重难点及拟采取的解决方案和方法针对性强、可操作性强，整个实施方案清晰有效、科学合理。对需要开展的工作内容理解到位，关键节点的控制措施有力。
（2）确保工程质量的技术组织措施（满分8分）

一档(3分):工程质量技术组织措施不可行，不能满足采购文件的质量要求。
二档(6分):有质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能保证技术质量，满足采购文件的质量要求。

三档(8分):有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
（3）货物的技术参数响应情况（满分20分）

投标人应如实填写《技术参数表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，完全满足招标文件要求或优于的得18分

1.标注“▲”条款：全部满足得6分。每负偏离一项扣2分，3项或以上负偏离的，本项不得分；

2.未标注“▲”条款：全部满足得14分。每负偏离一项扣2分，5项或以上负偏离的，本项不得分。

注：招标文件中带“▲”号的技术指标要求投标人提供相应证明材料如设备厂家授权或产品专利等。
（4）货物的质量性能（满分7分）

根据响应人所投报货物的质量性能情况进行评审，包括货物技术的先进性、可靠性、安全性等。

1、屏蔽室相关专利产品证书，每提供一个得1分，最多得4分。

2、提供质量管理体系认证证书得3分。(注：投标人须提供有效的认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或相关官方网站查询截图作为证明材料，如认证证书复印件中不能体现有效期或年检情况的，以国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或相关官方网站查询截图为准，未提供或不清晰不得分。)

3．商务分………………………………………………………………………………………17分
（1）业绩分（满分8分）
供应商自2020年以来具有同类项目业绩的（响应文件中提供相关业绩合同或业绩证明文件复印件并加盖供应商公章，业绩认可时间以合同签订时间为准），每有一项业绩得2分，最多得8分。
（2）售后服务方案分：（满分3分）

据响应人所提供的售后服务方案进行评审， 包括售后服务机构、人员设置是否合理，售后 服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对 本项目提供及时、优质、专业化的售后服务。

售后服务方案好的，得 3 分；

售后服务方案较好的，得 2 分；

售后服务方案较差的，得 1 分。
（3）企业信誉实力（满分6分）
1、企业承建或完成的相似核磁共振改造装饰项目获得省级或以上工程质量或安全文明工地奖，省级建筑装饰工程优质奖的从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过五年的，每个得2分，最多得4分。

2、企业承建或完成的相似核磁共振改造装饰项目获得设城市级工程质量奖，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过五年的，每个得1分，最多得2分。

【备注：提供相关奖项证书复印件，否则不予计分。同一工程项目同类型的奖项，以最高奖项计分，不重复计分。】

四、总得分＝1＋2＋3

1

