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第1章 项目概况
根据临床科室的要求以及临床操作的需要，我院拟对科室所需要的煎药机院内议价，欢迎有意参与的公司前来参加。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc44229878]一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2023-09
2.项目名称：广西骨伤医院奇目C臂机维修项目
3.采购方式：院内议价
4.预算金额：7.5万元
5.技术参数：
（1）机器型号：奇目牌,型号为 Vision FD 3D 的移动式 C 形臂 X 射线机
（2）原因：设备开机报E1246错误代码,错误信息为“Flat Panel Detector Communication Fault”,即平板通讯错误。经查为平板自身故障,导致C臂机的主板与其无法通讯,设备无法曝光及产生图像。
（3）维修项目:对原厂的平板主板进行维修,维修后对平板按原厂标准进行校准,保证设备图像质量恢复到故障前的技术指标。
其他相关要求，详见附件1。
二、参会的供应商或公司的资格要求：
除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2.依法取得经营企业许可证和相关的资质证明(经营范围包含所投产品)。
三、投标文件的编制
1.投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（一个正本五个副本，正本文件内所有资料均需加盖公司鲜章）。
2.投标文件的组成  
（1）投标人情况简介、营业执照和相关资质、法定代表人授权委托书、产品授权书；
（2）产品报价（产品报价内容给包含产品名称、品牌型号、价格、质保年限、生产厂家等相关信息）；
（3）资格文件；
（4）技术参数响应表，商务要求响应表；
（5）投标人信誉证明，相关网站查询截图。
四、投标人资格要求  
1.本次招标要求投标人须具备相关资质。  
2.信誉要求。
（1）根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
（2）近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）。
3.其他投标条件要求：  
（1）本项目不接受联合体投标；  
（2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（4）投标材料封面请备注所投项目名称、公司名称、公司联系人姓名、电话，否则视为无效投标。
五、递交投标文件时间：
2023年3月29日～2023年3月31日上午12:00（周一至周五上午8:00～12：00，下午15：00～18：00，节假日除外）。
六、递交投标文件地点：
地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼广西骨伤医院行政办公区401室。
七、议价会时间及地点：另行通知。
八、联系人：李老师   0771-2622251     17344229910 
    邮箱：gxgsyycgb@163.com



2023年3月29日
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第2章 采购需求

1.采购需求一览表： 
采购预算：详见公告

	▲一、项目要求及技术需求

	项目内容
	项目要求及技术需求

	广西骨伤医院奇目C臂机维修项目
	（1）机器型号：奇目牌,型号为 Vision FD 3D 的移动式 C 形臂 X 射线机；
（2）原因：设备开机报E1246错误代码,错误信息为“Flat Panel Detector Communication Fault”,即平板通讯错误。经查为平板自身故障,导致C臂机的主板与其无法通讯,设备无法曝光及产生图像；
（3）维修项目:对原厂的平板主板进行维修,维修后对平板按原厂标准进行校准,保证设备图像质量恢复到故障前的技术指标。

	二、商务要求

	报价要求
	报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有检测、运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费等全部费用。在合同实施时，将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	质保期
	质保期半年，期内对设备进行免费保养及使用指导，消除潜在故障隐患。

	售后服务要求
	投标人应提出售后服务承诺书。

	交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起7日内。
2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。

	付款条件
	付款方式：维修验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人在30个工作日内支付合同总金额的100%货款。

	其它要求
	维修需在7日内完成。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款，不能响应的视为无效投标。



第三章  评标办法及评分标准
一、评标办法：综合评分法
二、评审原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共3人及以上单数构成。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分60分、业绩分20分、售后服务分20分。
三、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………60分
（1）以进入评标的最低的评标总报价为60分。

有效投标人最低评标总报价（金额）
某有效投标人价格分=    ----------------------------------- ×60分
                         某投标人评标总报价（金额）
2.业绩分………………………………………………………………………… 20分
投标人自2019年以来同类项目业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同复印件得5分，满分20分。
3.售后服务分………………………………………………………………………… 20分
一般0.1～7分，良好7.1～14分，优秀14.1～20分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。
（三）总得分=1+2+3。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选供应商。采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
