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第1章 项目概况
根据临床科室的要求以及临床操作的需要，我院拟对方园社区卫生服务中心所需要的视力筛查仪进行院内议价，欢迎有意参与的公司前来参加。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2024-11
2.项目名称：广西骨伤医院方园社区卫生服务中心彩色多普勒超声诊断仪采购项目
3.采购方式：院内议价
4.预算金额：19.5万元/台
二、技术参数：
（一）系统主机要求
1、全数字彩色多普勒超声诊断仪（非便携式），产品首次注册日期为2020年（含2020年）后的机型；
2、高分辨率液晶显示器≥21.5 英寸，上下高度、左右旋转及前后折叠调节,具备安全锁；
3、操作面板具备液晶触摸屏≥14英寸，触摸屏可独立调节角度(液晶触摸屏≥15英寸设为正偏离)；
4、触摸屏支持手势操作，主显示屏和触摸屏可以同步显示图像；
......
详细需求，详见附件。
三、参会的供应商或公司的资格要求：
除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2.经营范围包含所投产品。
3.为所投产品的制造商或销售代理商(提供授权书)。
四、投标文件的编制
1.投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（一个正本五个副本，正本文件内所有资料均需加盖公司公章），所投材料恕不退回。
2.投标文件的组成  
（1）投标人营业执照和相关资质、法定代表人授权委托书、产品授权书；
（2）产品报价、清单以及产品彩页（产品报价内容应包含产品名称、品牌型号、价格、质保年限、生产厂家等相关信息）；
（3）技术参数响应表，商务要求响应表；
（4）投标人信誉证明，相关网站查询截图，及相关业绩材料。
五、投标人资格要求  
1.本次招标要求投标人须具备相关资质。  
2.信誉要求。
（1）根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
六、递交投标文件时间、地点、联系人：
时间：2024年5月 日～2024年5月 日（周一至周五上午8:00～12：00，下午15：00～18：00，节假日除外）。
地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼广西骨伤医院行政办公区401室。
联系人：李老师   0771-2622251     17344229910 
七、议价会时间及地点：另行通知。


2024年5月 日
广西骨伤医院

第2章 采购需求

1.采购需求一览表： 
采购预算：详见竞争性磋商公告

	一、项目要求及技术需求

	采购内容
	数量
	项目要求及技术需求

	彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	（一）系统主机要求
1、全数字彩色多普勒超声诊断仪（非便携式），产品首次注册日期为2020年（含2020年）后的机型；
2、高分辨率液晶显示器≥21.5 英寸，上下高度、左右旋转及前后折叠调节,具备安全锁；
3、操作面板具备液晶触摸屏≥14英寸，触摸屏可独立调节角度(液晶触摸屏≥15英寸设为正偏离)；
4、触摸屏支持手势操作，主显示屏和触摸屏可以同步显示图像；
5、主机操作面板一体化耦合剂加热装置；
6、控制面板悬浮式单臂支撑，可独立升降及左右旋转≥180°；
7、探头接口≥4个，全激活相互通用（探头接口≥5设为正偏离）；
8、具备二维灰阶成像及 M 型成像单元；
9、具备彩色多普勒成像及彩色多普勒能量成像单元；
10、具备频谱多普勒成像及连续波多普勒成像单元；
11、具备应变式弹性成像；
12、具备组织多普勒成像；
13、具备彩色M型模式；
14、具备实时彩色宽景成像,支持二维及彩色，具备速度提示功能，可支持后处理及旋转，并支持回退擦除功能；
15、具备实时一键自动优化功能（支持二维、彩色、频谱、M型）
16、具备图像放大功能：测量放大功能，非单纯的Zoom局部放大功能，实时无失真放大测量游标位置图像，并同屏与原图像同步显示，轨迹球移动测量游标时图像放大窗同步随动；
17、具备支持高清斑点噪声抑制技术；
18、具备支持扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、相控阵探头可用）；
19、具备自动多普勒技术：支持凸阵、线阵探头，彩色血流成像模式下，一键自动追踪血管位置，线阵探头自动偏转彩色取样框角度，快速获取优异的血流图像；
20、具备穿刺针增强技术；
21、解剖M型≥3条取样线，支持360°校正调节；
22、具备检查模式自动记忆功能，实时自动记录当前检查模式下优化后的参数信息；
23、具备一键血流多普勒自动测量功能：独立按键，一键式从2D模式自动进入CFM、PW模式，同时彩色取样框和频谱取样容积自动调节追踪血管和自动测量血流参数；
（二）测量/分析和报告要求
1、一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量，支持实时及冻结后自动频谱测量；
2、产科测量与分析；
3、妇科测量与分析；
4、IMT血管内中膜自动测量，独立自动测量前后壁内中膜厚度，并同屏显示相关数据；
5、膀胱容积自动测量；
6、泌尿科测量与分析；
7、心脏测量与分析；
（三）回放和数据存储要求
1、支持二维、彩色、 等模式的手动和自动回放；
2、电影回放：≥400秒；
3、硬盘：≥1T 硬盘支持, SSD 固态硬盘≥256G；
4、多种导出图像格式；
5、支持动态、静态图像存储、电影回放及导出；
6、云端服务器存储功能，支持图像随时上传到云服务平台进行存储和调阅；
（四）连通性要求
1、支持网络连接，DICOM 3.0；
2、支持无线WIFI网络连接；
3、视频/音频输入、输出；支持 ECG 信号；
4、至少具备输入接口：音频输入，ECG 信号输入；
5、至少具备输出信号：HDMI ，S端子，VGA，DVI；
6、≥10 个 USB 接口（非外接USB接口）、DVD R/W刻录光驱；
（五）系统技术要求
1、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥14 bit；
2、多波束处理系统；
3、灰阶图谱: ≥13种；
4、双实时模式显示；
5、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；
6、空间复合成像，曲别针试验≥10线，多级可调；
7、组织特异性成像；
8、最大显示深度:≥35cm（深度:≥40cm设为正偏离）；
9、TGC：≥8段，LGC：≥8段；
10、动态范围: ≥280；
11、增益调节: B/M/D 分别独立可调，≥110，可视可调；
12、彩色多普勒成像；
13、彩色隐藏功能；
14、B/C双实时显示；
15、取样框偏转: ≥±30度；
16、具有血流增强显示技术，把一段时间内相邻切面的血流信号融合持续显示在当前图像上，提升血流信号的显示能力，≥3级调节
17、包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；
18、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW；
19、最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥20m/s）；
20、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）；
21、取样容积: 0.5-30mm ；
22、PW频谱多普勒模式≥5段；
23、支持零位移动；
24、支持频谱自动测量；
25、频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频；
26、扫描频率：
凸阵探头：带宽: 2.0-5.0MHz
腔内探头：带宽: 4.0-10.0 MHz
线阵探头：带宽: 5.0-12.0MHz；
27、具备穿刺引导功能；
28、具备腔内探头实时温度监测技术，探头相关温度变化值实时显示在主显示屏，进一步提升腔内操作安全的监测能力；
29、具备应变式弹性成像：支持凸阵、线阵、腔内、凸阵容积探头；
30、探头配置：至少腹部探头1把、线阵探头1把、腔内探头1把（探头数量≥4把为正偏离）。

	二、商务要求

	▲报价要求
	报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有系统、运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费、以及对接医院HIS所产生的接口费用等全部费用。在合同实施时，将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	▲质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供2年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。

	售后服务要求
	▲1.免费送货上门、免费培训操作人员。
2.维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。
3.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。
4.投标人应提出售后服务承诺书。

	交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起7日内。
2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。

	付款条件
	付款方式：验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人支付合同总金额的100%货款。

	其它要求
	▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.投标时提供投标产品生产厂家公开发行的产品彩页或技术说明书（标明主要技术参数）、技术响应与彩页或技术说明书不一致的以彩页或技术说明书为准。
3.投标时必须提供产品有效的医疗器械注册证复印件或注册证受理证明复印件。
[bookmark: _GoBack]▲4.若投标人不是投标产品生产厂家，必须提供产品生产厂家或国内代理商授权书。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款，不能响应的视为无效投标。其他未注明的技术参数、商务要求偏离2项及以上的视为无效投标。



第三章  评标办法及评分标准
一、评标办法：综合评分法
二、评审原则
(一)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分40分、技术服务分50分、信誉业绩分10分。
三、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………40分
（1）以进入评标的最低的评标报价为40分。

有效投标人最低评标报价（金额）
某有效投标人价格分=    ----------------------------- ×40分
                         某投标人评标报价（金额）
2.技术服务分………………………………………………………………………50分
（1）设备性能分（满分30分）
投标文件技术参数无负偏离情况下，每多一项正偏离加2.5分，满分30分；
投标文件技术参数无负偏离，得20分；
投标文件技术参数有1个负偏离，得10分。
（2）售后服务分（20分）
一般0.1～7分，良好7.1～14分，优秀14.1～20分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。
3.信誉业绩分…………………………………………………………………………10分
投标产品自2021年以来同款产品业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同得2分，满分10分。
（三）总得分=1+2+3。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）推荐中标候选供应商。采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
