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第1章 项目概况
根据诊疗工作需要，我院拟对放射科东芝CT机维保服务进行院内议价，欢迎有意参与的公司前来参加。
[bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2024-13
2.项目名称：广西骨伤医院放射科东芝CT机维保服务供应商遴选项目
3.采购方式：院内议价
4.预算金额：9万元/2年
5.维保内容：
设备名称及型号：东芝AquilionTSX-101A型号64排CT
(1)项目内容：CT设备维护保养服务。
(2)项目实施地点：医院指定地点。
......
详细要求，详见附件1。
二、参会的供应商或公司的资格要求：
除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2.依法取得经营企业许可证和相关的资质证明(经营范围包含所投产品)。
三、投标文件的编制
1.投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（一个正本五个副本，正本文件内所有资料均需加盖公章）。
2.投标文件的组成  
（1）投标人情况简介、营业执照和相关资质、法定代表人授权委托书；
（2）产品报价，售后承诺；
（3）资格文件；
（4）技术参数响应表，商务要求响应表；
（5）投标人信誉证明，相关网站查询截图。
四、投标人资格要求  
1.本次招标要求投标人须具备相关资质。  
2.信誉要求。
（1）根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
3.其他投标条件要求：  
（1）本项目不接受联合体投标；  
（2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（4）投标材料封面请备注所投项目名称、公司名称、公司联系人姓名、电话，否则视为无效投标。
五、递交投标文件时间：
[bookmark: _GoBack]2024年6月 日～2024年7月  日（周一至周五上午8:00～12：00，下午15：00～18：00，节假日除外）。
六、递交投标文件地点：
地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼广西骨伤医院行政办公区401室。
七、议价会时间及地点：另行通知。
八、联系人：李老师   0771-2622251     17344229910 
    邮箱：gxgsyycgb@163.com



2024年 6月  日
广西骨伤医院

第2章 采购需求

1.采购需求一览表： 
采购预算：详见公告

	▲一、项目要求及技术需求

	项目内容
	服务年限
	项目要求及技术需求

	广西骨伤医院放射科东芝CT机维保服务供应商遴选项目
	2年
	一、项目概述
1、项目内容：CT设备维护保养服务。
2、项目实施地点：医院指定地点。
二、服务内容包含
1、设备定期检查保养费。
2、维修人员的工时费、差旅费。
3、保修设备的零配件如有故障需要更换，更换的不良品由成交人负责处理。合同期间零配件费用为佳能价格9折。
4、远程维修服务：我单位可通过电话、网络等手段免费得到成交人的技术支持。
三、维保服务的具体要求
1、定期保养：须在一年内至少提供4次定期维护，一年内维修停机天数不能超过18天。每次维护保养完成后，中标人须向我单位提供维护保养报告。中标人应在预期维护保养时间之前一周内通知我单位保养时间。
2、定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等。
3、维修如有配件需要更换，使用配件应为原厂全新配件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同，符合国家计量检测要求。
4、服务响应时间：设备发生故障时，中标人须在 1 小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，中标人须在 48 小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

	二、商务要求

	报价要求
	竞标报价为全包价，以人民币为结算单位，合同期内提供不限次数的维修，不额外收取维修费和差旅费，如有配件更换，另行收费，以报价为准。在合同实施时，将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	售后技术服务要求
	1. 接到故障报错后，马上电话协助医院排除问题，如需到场48小时内派出工程师医院检修设备；如遇紧急加班服务，技术人员随叫随到，不另收取任何费用；
2. 在保修期内每年对设备进行4次免费维护保养（包括安全性能、影像、运行等检查和设备除尘等）,并提供保养和设备运行情况总结报告；
3. 在保修期内，维保公司保证配合保养计划，针对产品的外部环境，注要参数与性能做质量评估，根据设备应用情况，不定期进行应用交流，设备跟踪服务；
4. 计划性定期的技术服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性服务，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的服务。

	合同期限及付款条件
	1.服务期限共计2年，分两期执行。如中标人在第一期内服务未达到采购人要求，采购人可单方终止合同。如中标人在第一期内服务达到采购人要求，双方可继续执行第二期限的合同。
2.付款方式：合同签订后30个工作日内，中标人开具合同总金额的50%的发票给采购人，核实无误后，采购人7日内支付发票金额的100%，即第1年的服务费用；若双方执行第二期限的合同，第一期限结束后，中标人开具合同总金额的50%的发票，核实无误后，采购人7日内支付发票金额的100%，即第2年的服务费用。

	实施方案
	投标人需提供完整的实施方案，包含具体的维保服务方案和人员安排。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款，不能响应的视为无效投标。



第三章  评标办法及评分标准
一、评标办法：竞争性谈判法
二、评审原则
评委构成：本招标采购项目的评委由医院3名评审专家组成。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、能力、业绩、售后服务分等方面内容按百分制打分。其中价格分60分、能力、业绩分32分、售后服务分8分。
三、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………60分
（1）以进入评标的最低的评标总报价为60分。

有效投标人最低评标总报价（金额）
某有效投标人价格分=    ----------------------------------- ×60分
                         某投标人评标总报价（金额）
2.能力、业绩分………………………………………………………………………… 32分
（1）能力分（24分）
供应商拟投入本项目的专业技术人员经原厂培训，有3年以上（含3年）维修CT机经验并具有CT维修资质培训证书的；
供应商具有对应本项目CT设备的专业维修工具的；
供应商设有大型备件库；
供应商获得设备生产厂家零备件供应支持的；
供应商在华南区域设立有服务网点（办事处或分公司）；
供应商具有设备生产厂商维护、保养、维修CT设备授权书。
以上要求需提供佐证材料，每提供一条得4分，满分24分。
（2）业绩分（8分）
投标人自2021年以来同类项目业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同复印件得2分，满分8分。
3.售后服务分………………………………………………………………………… 8分
一般0.1～3分，良好3.1～6分，优秀6.1～8分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。
（三）总得分=1+2+3。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选供应商。采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

