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第1章 项目概况
根据临床科室的要求以及临床操作的需要，我院拟对所需要的骨质疏松治疗仪采购项目进行院内议价，欢迎有意参与的公司前来参加。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc47452205]一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2024-22
2.项目名称：广西骨伤医院骨质疏松治疗仪采购项目
3.采购方式：院内议价
[bookmark: _GoBack]4.预算金额：11.5万元，1台
二、技术参数：
1.设备用途：适用于原发性骨质疏松症临床症状及骨密度改善的非辅助治疗设备；
2.治疗部位：全身立体治疗以及任意部位的局部强化治疗；
3.治疗器形式：环形治疗器由亥姆霍兹线圈形式构成，环形治疗器内产生的径向磁力线垂直于人体长骨骨膜，可有效的影响骨代谢；
4.360度线圈型环形治疗器数量：≥2个；
......
详细需求，详见附件。
三、参会的供应商或公司的资格要求：
除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2.经营范围包含所投产品。
3.为所投产品的制造商或销售代理商(提供授权书)。
四、投标文件的编制
1.投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（一个正本五个副本，正本文件内所有资料均需加盖公司公章），所投材料恕不退回。
2.投标文件的组成  
（1）投标人营业执照和相关资质、法定代表人授权委托书、产品授权书；
（2）产品报价、清单以及产品彩页（产品报价内容应包含产品名称、品牌型号、价格、质保年限、生产厂家等相关信息）；
（3）技术参数响应表，商务要求响应表；
（4）投标人信誉证明，相关网站查询截图，及相关业绩材料。
五、投标人资格要求  
1.本次招标要求投标人须具备相关资质。  
2.信誉要求。
（1）根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
六、递交投标文件时间、地点、联系人：
时间：2024年7月 日～2024年7月 日（周一至周五上午8:00～12：00，下午15：00～18：00，节假日除外）。
地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼广西骨伤医院行政办公区401室。
联系人：李老师   0771-2622251     
七、议价会时间及地点：另行通知。


2024年7月 日
广西骨伤医院

第2章 采购需求

1.采购需求一览表： 
采购预算：详见竞争性磋商公告

	一、项目要求及技术需求

	采购内容
	数量
	项目要求及技术需求

	骨质疏松治疗仪
	1台
	1.设备用途：适用于原发性骨质疏松症临床症状及骨密度改善的非辅助治疗设备；
2.治疗部位：全身立体治疗以及任意部位的局部强化治疗；
3.治疗器形式：环形治疗器由亥姆霍兹线圈形式构成，环形治疗器内产生的径向磁力线垂直于人体长骨骨膜，可有效的影响骨代谢；
4.360度线圈型环形治疗器数量：≥2个；
5.治疗器尺寸：内径Φ76cm，误差±5cm；宽度54cm，误差±5cm；
6.控制形式：双床配置，各治疗床可独立工作；
7.脉冲电磁场输出方式：至少具备频率自动扫描和强度自动扫描两种输出方式；
1）频率自动扫描：在某级频率与其相邻一级频率之间转换工作，转换周期为4min，误差±20%；
2）强度自动扫描：在某级强度与其相邻一级强度之间转换工作，转换周期为8s，误差±20%；
8. 治疗频率：符合2Hz~32Hz，至少8档可调；
9. 治疗强度：磁场强度分档可调，调节范围为2mT~20mT，误差±20%；
10. 通过电磁兼容检测：符合YY 0505-2012标准要求；
11. 时控范围：符合0~99分钟，分档可调，步距1分钟，启动后倒计时工作，治疗结束后自动停机并音响提示；
12. 使用环境：电源：AC220V±15%，50Hz；温度：5~40℃；湿度：相对湿度≤80%。

	二、商务要求

	▲报价要求
	报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有系统、运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费等全部费用。在合同实施时，将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	▲质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供2年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。

	售后服务要求
	▲1.免费送货上门、免费培训操作人员。
2.维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。
3.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。
4.投标人应提出售后服务承诺书。

	交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起7日内。
2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。

	付款条件
	付款方式：合同签订后采购人支付合同金额的50%作为预付款，整体验收合格后，采购人支付合同总金额的50%货款，中标人开具发票给采购人。

	其它要求
	▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.投标时提供投标产品生产厂家公开发行的产品彩页或技术说明书（标明主要技术参数）、技术响应与彩页或技术说明书不一致的以彩页或技术说明书为准。
3.投标时必须提供产品有效的医疗器械注册证复印件或注册证受理证明复印件。
▲4.若投标人不是投标产品生产厂家，必须提供产品生产厂家或国内代理商授权书。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款，不能响应的视为无效投标。其他未注明的技术参数、商务要求偏离3项及以上的视为无效投标。



第三章  评标办法及评分标准
一、评标办法：综合评分法
二、评审原则
(一)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分30分、技术服务分60分、信誉业绩分10分。
三、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………30分
（1）以进入评标的最低的评标报价为30分。

有效投标人最低评标报价（金额）
某有效投标人价格分=    ----------------------------- ×30分
                         某投标人评标报价（金额）
2.技术服务分………………………………………………………………………60分
（1）设备性能分（满分40分）
投标文件技术参数无负偏离，得40分；
投标文件技术参数有1个负偏离，得25分。
投标文件技术参数有2个负偏离，得10分。
注：所有技术参数，供应商应提供所投产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或第三方检测报告扫描件作为技术证明文件（如厂家的产品使用说明书等为英文版，请同时提供中文版），否则响应文件按无效响应处理。
（2）售后服务分（20分）
一般0.1～7分，良好7.1～14分，优秀14.1～20分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。
注：不提供的不得分。投标人提供的方案未达相应评审档次全部标准的,相应降低一个档次。
3.信誉业绩分…………………………………………………………………………10分
投标产品自2021年以来同款产品业绩分，每提供一个合同得2分，满分10分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书或合同复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，否则不予以计分。
（三）总得分=1+2+3。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）推荐中标候选供应商。采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
