附件1
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全自动洗板机
一、组成：
仪器主要由单片机控制系统、操作软件、电源、酶标板托架及驱动机构、冲洗喷头（96针）及升降机构、真空泵正负压液路系统、电磁阀、2个洗液瓶、1个蒸馏水瓶、1个废液瓶组成。
二、基本参数： 
1.存储程序：仪器具有预先存储洗板程序的功能最多可存储500个洗板程序；
2.仪器具有振板功能:振板时间可在0s～86400s内任意设置，振板强度5级可调；
3.循环次数：仪器的循环次数可以在1次～1000次任意设置；
4.防溢液功能：仪器具有防溢液功能，当注液过量时多余洗液会自动被吸走；
5.吸液时间：可以在0s～999s内任意设置吸液时间（两点吸液功能的第二点吸液时间），步进1s；
6.清洗方式：仪器具有两种洗液通道可供选择，可按照清洗12×8型96孔酶标板； 
7.板型选择功能：仪器可对平底、V型底，U型底酶标板进行洗涤；
8.仪器具有对自身管路进行冲洗的功能；
9.换液（预洗）功能：仪器具有换液（预洗）功能，在0s-600s时间范围内可任意设置；
10.洗液通道选择功能：仪器具有两种洗液通道选择功能；
11.清洗排数：仪器的清洗排数可以在1-8排任意设置；
12.仪器具有两点吸液功能、孔底部漂洗功能、单吸液（不注液）功能；
13.浸泡时间：浸泡时间：0s～86400s内任意设置；
14.每孔的注液量：每孔的注液量在0ul～15000ul范围内连续可调，步进1ul；
15.注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性≤±1.5%；
16.残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔；
17.废液报警功能：仪器的废液瓶满后会自动报警；
18.注液重复性：每次洗板整板注液量误差≤1.5%；
19.具备≥5.6寸真彩液晶显示屏，触摸屏；
20.储液瓶容积：≥4.0L；
[bookmark: _GoBack]21.具备专业防堵孔设计，减少堵针烦恼，独特防交叉污染设计，以及独特托盘设计，无需补孔及拆条。
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