附件1

采购项目需求参数表

智能关节康复器

一、功能性参数

▲1. 适用于下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练。

2. 操作显式：手控器液晶显示，按键调节，可实时监测运动角度。

▲3. 角速度：≥8档可调，1.5～3.6°/s，级差0.3°/s。

▲4. 角度范围：0～125°；角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%。

5. 训练时间：0～240min可调，级差10min，允差±10%。

6. 间歇时间（伸展和屈曲）：0～10s，步进1s。

7. 大腿支架长度可调范围：0～150mm，允差±10%。

8. 小腿支架长度可调范围：0～140mm，允差±10%。

9. 安全装置：具有紧急按钮。

10. 振动幅度≥6mm。

11. 内部直流电源，电池容量：≥2000mAh。

▲12. 按摩头：≥7个。

13. 转速：最高转速≥3200rpm，4档可调。

14. 材质重量：主体航空铝材质，主机总重量≤10kg。

15. 额定输入功率：≤80VA。

16. 承重：≥15kg。

二、配置清单

1. 主机：壹台

2. 手控器：壹只

3. 电源线：壹条

4. 保险管：贰个