附件1

采购项目需求参数

1.电子针疗仪

一、主要技术参数

1.电源：内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz；输出DC9V) ；

2.输入功率：10.0VA；

3.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波；

4.输出脉冲路数：六路输出；

5.最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下)；

6.输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％；

7.工作模式:连续波工作模式:连续断续波工作模式：工作15s,停5s

8.疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作 10s(断续波、疏密波时间允差为±15％) ；

9.输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) ；

10.输出直流分量：0 ；

11.输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）；

12.体积：210mm×100mm×300mm ；

13.重量：≤0.7kg；

二、附件：

1.输出导线6根；

2.皮肤电极6副(尺寸:50mm*50mm)；

3.毫针电极金属夹6副(尺寸:≤28mm) ；

4.合格证1张；

5、产品保修卡1份；

6、使用说明书1本。

2.电脑中频治疗仪

1.适用范围：具有镇痛、兴奋神经肌肉的作用。

2.结构组成：治疗仪由主机、电极、导线及电源线组成，工作频率2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz、8kHz，输入功率20VA。

3.仪器特性参数

3.1性能参数

3.1.1输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流必须不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)，频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)；

3.1.2输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；

3.1.3单向波输出电压：输出单向波电压最大值应不超过60V；

3.1.4抗短路开路能力：最大输出时，将电极开路运行10min后，再短路运行5min，治疗仪应能正常工作；

3.1.5治疗仪开路测量时输出电压峰值不大于500V；

3.1.6治疗仪输出幅度的调节应连续均匀，或以每个增量不大于1mA或1V的变化离散的增加，最小输出不大于最大输出的2%；

3.1.7噪声:噪声（A计权）不大于55dB；

3.2功能要求

3.2.1具有时间提示功能，治疗完成后有嘀音提示并中断电脉冲输出；

3.2.2显示功能：工作时间、处方、电刺激强度等都有相应的面板显示，这些功能由相应控制键调节；电脉冲输出强度通过相应的按键控制调节；

3.2.3输出锁闭功能：治疗仪在工作过程中，当电源中断后再复通时，治疗仪不得有输出；

3.2.4定时功能：治疗仪应具有时间定时功能，时间设定单步长1min，递增（减）步长为1个单步长。最长时间设定范围为0～99min范围内连续可调，准确度误差±5%。达到设定时间后，自动停止治疗，应有声响指示，运行指示灯熄灭；

3.2.5停止功能：仪器面板上设有停止键，在工作过程中，按一下此键可停止电脉冲输出；

3.2.6运行功能：治疗仪在开机4h后仍能正常工作；

3.2.7治疗仪具有复位功能；

3.2.8治疗仪具有35种处方，每种处方具有相应的类型、调制波频率及调制波波形。调制频率允差±10%；

3.2.9负载阻抗范围450Ω～550Ω.

3.特定电磁波治疗仪

1.产品式样：立式单大头

2.存储条件：-40℃~55℃，湿度：≤90%

3.电源连接条件：AC220V50Hz

4.输⼊功率：230W

5.电磁波谱范围：2-25μm

6.计时⽅式：机械定时

7.治疗板直径：166mm

8.支臂提升范围：30-1200mm

9.支臂伸缩范围：20-800mm

治疗头方位角：0-360°