电脑中频脉冲治疗仪招标参数

预算：1000元/台；采购数量：10台。

一、基本信息

1.适用科室：康复医学科、中医科、疼痛科

2.规格：尺寸：手提便携式尺寸  重量：小于2kg

3.配置清单：治疗仪由主机、电极、导线及电源线组成

二、技术参数要求（核心指标）

1.电刺激参数：

（1）中频载波频率：2kHz～8kHz（误差±10%）；

（2）低频调制频率：0～150Hz（连续可调）；

（3）调制波形：支持正弦波、方波、三角波、指数波、尖波、锯齿波、等幅波等多种波形组合；

（4）调制幅度：≥四档可调，连续强度调节；

（5）最大输出电流：0～100mA（连续可调），输出电流稳定度≤5%；

（6）输出通道：单通道，具备4以上档温热输出功能（透热温度可调）。

2.治疗功能：

（1）内置至少12个治疗程序处方（需覆盖以下适应症）：
颈椎病、腰痛、扭伤、挫伤、腰椎间盘突出；
骨质增生、关节肿痛、类风湿关节炎；
肩周炎、腱鞘炎、肱骨外上髁炎（网球肘）；
软组织损伤镇痛；
神经炎、坐骨神经痛、股外侧皮神经炎；
盆腔炎、附件炎、注射后硬结；
肌炎、消炎、消肿；
肌肉劳损、肌纤维织炎；
（2）定时功能：每个处方自动定时，治疗结束后自动停止并音响报警；

（3）提示功能：具有强度指示灯或者电子屏提示功能，治疗完成后有嘀音提示并中断输出；

3.电气与安全要求：

（1）工作电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；

（2）输出功率：＞35VA；

（3）熔断器：具备熔断器设计；

（4）使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%；运输/贮存环境：温度-40℃～55℃，相对湿度≤93%。

三、售后服务要求

（1）质保期：提供≥1年整机保修（核心部件保修≥2年）；

（2）服务响应：接到故障通知后4小时内响应，24小时内到场维修；

（3）免费提供操作培训（含电极使用、处方选择、安全注意事项）至少一次。