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广西骨伤医院口腔科设备一批院内议价采购
	序号
	设备名称
	数量及单位
	需求参数
	最高限价（元）

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]空气压缩机
	1台
	一、基本信息
1.适用科室：口腔科
2.规格：外形尺寸：≤400*400*650mm 
3.配置清单：主机、合格证等
二、技术参数要求（核心指标）
（一）参数
1、总功率：≥0.85KW
2、电源：220V/50Hz
3、最大产量：≥105L/min(0.5MPa)
4、噪音：≤65dB
5、电机转速：≥1440r/min
6、启动压力：≥0.5mpa
7、最高压力：≥0.8mpa
8、储气罐容积：≥32L内部无菌防锈处理
9、外形尺寸：≤400*400*650mm
10、设备要求：
须具备无油静音主机、压力控制系统、电源控制系统；有防锈抑菌储气罐、电磁阀、消音器≥2、内置过滤器、外机减震处理、单机可供“支持2张以上牙椅同步供气”因空压机需放置于空调外机处，故尺寸应小于400*400*650mm。
功能
 1.动力驱动
    牙科手机驱动：为高速（切割牙体）和低速（抛光、修整）手机提供动力，压缩空气驱动内部涡轮，实现精准转速控制。
2.冷却与干燥
    组织保护：高速钻头操作中，压缩空气与水流混合形成雾化冷却，防止局部过热损伤牙髓或周围组织。
    视野清晰化：干燥治疗区域（如窝洞预备后），吹散水雾及碎屑，提升术野可视性。
 3.综合供气系统
   多设备联动：为牙科综合治疗台供气，支持洁牙机（去除牙石）、气动马达（模型修整）等设备的同步运行。
三、售后服务要求
（1）质保期：提供≥1年整机保修（核心部件保修≥2年）；
（2）服务响应：接到故障通知后4小时内响应，24小时内到场维修；
（3）免费提供操作培训。
	7800.00

	2
	[bookmark: OLE_LINK2]根管预备机
	1台
	一、基本信息
1.适用科室：口腔科
2.配置清单：主机、合格证等
二、技术参数要求（核心指标）
1.弯机头：适配符合标准 IS01797-2017 和 YY/T0967.1-2015 
2.35mm 规格的镍钛根管锉 
3. 内部电池：锂电池：3.7V ≥1900mAh 
4. 适配器输入：100-240V 50/60Hz 0.4A Max 
5. 适配器输出：5V/1A 
6. 额定功率：5VA 
7. 扭矩范围：0.3N·cm-5N·cm 
8. 速度范围：100-1200rpm 
9.根尖定位仪精度：-0.5mm~0.5mm 
10.应用部分类型：B 
11.工作环境：环境温度：5℃~40℃ 相对湿度：30~75% 
12.运输和存储条件：环境温度:-20°C~ 55°℃ 相对湿度:10%~93%
二、功能简介 
1.适用范围：该产品用于根管治疗中，根管预备阶段的成形和清理，牙根尖定位功能用于辅助确定工作长度。 
2.绝缘6:1 弯机头，可360°旋转 
3. TFT彩色液晶屏 
4.工作模式：正转、反转、往复、自适应 
5.人体工程学设计，舒适便携，无线主机 
6.内置主流根管锉程序 
7. 10组记忆模式 
8.大容量电池 ≥1900mAh
9.内置根测功能，既可边测边扩，也可单独使用根测功能
配置清单：
01 主机          1个
02 充电底座      1个
03 注油嘴        1个
04 电源适配器    1个
05 锉夹          2根
06 测量线        1根
07 扳手          1个
08 弯机头        1个
09 唇挂钩        2个
11 绝缘套        1个
12 测试器        1个
13 说明书        1份
14 合格证        1份
功能：
根管预备机是牙髓治疗的核心设备，专用于根管成形与清洁，通过精准控制器械的运动参数，提升根管预备的安全性与效率。
1.智能动力系统 
   扭矩与转速控制：  
   自适应扭矩调节：实时监测器械阻力，超扭矩时自动反转或停止（如≥1-4 Ncm），防止镍钛锉断针。  
   多档转速调节：支持低速（120-300 rpm）与高速（300-1000 rpm），适配不同根管形态（如弯曲根管、钙化根管）。  
   往复运动模式：  
   顺时针/逆时针交替旋转（如90° CW/30° CCW），减少器械疲劳，降低断针风险。  
2.根尖定位辅助  
   集成电子根尖定位仪（部分机型）：  
   阻抗测量：通过电流频率变化实时定位根尖孔位置，精度达±0.5 mm。  
   自动停止功能：器械到达根尖孔时暂停运动，防止超预备。  
3.人机交互设计 
   触控显示屏：实时显示转速、扭矩、根管长度及剩余工作时间。  
4.安全与感染控制 
   防回吸设计：防止根管内污染物回流至机头，降低交叉感染风险。  
   快拆机头：可高温高压灭菌或化学消毒，满足院感要求。  
三、售后服务要求
（1）质保期：提供≥1年整机保修（核心部件保修≥2年）；
（2）服务响应：接到故障通知后4小时内响应，24小时内到场维修；
（3）免费提供操作培训。
	2700.00

	3
	[bookmark: OLE_LINK3]根管测量仪
（带牙髓活力测试）
	1台
	一、基本信息
1.适用科室：口腔科
2.配置清单：主机、合格证等
二、技术参数要求（核心指标）
（一）产品性能及主要技术参数 
1、充电输入：DC 5V 1A 
2、电源适配器：100-240VAC 50Hz/60Hz 
3、可充电锂电池：DC3.7V ≥1000mAh 
4、工作电压：DC 3.7V 
5、工作电流：DC ≤0.15A 
6、额定功率：≤0.5W 
7、测量电压：AC 200mV 
8、测量电流：AC 100μA 
9、屏幕尺寸：≥3.5 寸(49mm*73.5mm) 
10、显示屏类型：TFT 
11、使用环境：温度：5℃-40℃；湿度：10%-93%RH；大气压 70KPa-106KPa
12、主机尺寸：轻便易携
配置清单：
01 锉夹                 ≥4 个
02 测量线                 1 个
03 电池（装在主机内）     1 个
04 唇钩                 ≥4 个
05 探针                   4 个
06 电源适配器             1 个
07 测试器                 1 个
08 根管长度测量尺       ≥1 个
（二）功能
1、可确定牙齿根尖孔位置，测定牙齿根管的长度。 
2、配备测试器，可检测仪器是否能正常使用。 
3、多频根尖定位，支持湿/干根管测量（抗干扰）。
4、折叠机身，视角可调。触摸音量按键，可调节提示音音量，四挡可调。开机0.5S自动校准。 
5、显示根尖部位狭窄区域，细分根管部分档位。测量深度更直观精准，有效预防超充。 
6、支持多种显示方式：  
数字：以数值形式表示当前位置到根管末端的距离； 
根管指示条：显示根管锉尖端的大致位置。 
7、根管指示条多彩显示，实时模拟根管锉尖端的大致位置，绿色表示根管锉到达根尖孔前段位置；黄色表示根管锉已经到达根尖孔附近；红色表示根管锉已经超出根尖孔。 
8、多种操作提示音，可听音辨位。
9、锉夹、唇钩和探针可进行高温高压蒸气灭菌；灭菌温度：134℃，气压 0.22MPa-0.23MPa，灭菌时间：不少于 30 分钟。 
10、根尖止点设置，根尖止点的位置可以处在 0.4-0.0 刻度之间，可根据个人使用情况，通过根尖止点设置键进行设定。 
11.带牙髓电活力测试，可测试牙髓状况。
三、售后服务要求
（1）质保期：提供≥1年整机保修（核心部件保修≥2年）；
（2）服务响应：接到故障通知后4小时内响应，24小时内到场维修；
（3）免费提供操作培训。
	2700.00

	4
	[bookmark: OLE_LINK4]光固化灯
	1台
	一、基本信息
1.适用科室：口腔科
2.配置清单：主机、合格证等
二、技术参数要求（核心指标）
（一）产品性能及主要技术参数 
1、按供电电源分类：通过可充电的电池供电。 
2、可充电锂电池： 
容量：≥2000mAh（可充电锂电池）。 
电池带有过压、过流和短路保护。
3、电源适配器（充电器） 
输入：100-240VAC 50Hz/60Hz 0.4A Max输出：DC 5V/1A 
内置熔断器
4、LED 灯的性能： 波长：385nm~515nm 、发射极限（AEL）：3.9x10³J 
5、400nm~515nm（蓝光）波长范围的辐射：≥200mW/cm2 
6、多种模式及时间设定
7、前接头的光学有效面积：0.5-1cm² 
配置清单
01    主机                1 个
02    电源适配器          1 个
03    充电座              1 个
04    电池（装在主机内）  1个
（二） 功能
1、光固化机是利用光辐射原理，对光敏树脂照射使之迅速固化，对成人或儿童进行牙齿牙病防治。 
2、适用范围：适用于牙科，树脂充填治疗，用于使光固化材料固化。 
3、可设定的1-20秒不等工作时间，恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。 
三、售后服务要求
（1）质保期：提供≥1年整机保修（核心部件保修≥2年）；
（2）服务响应：接到故障通知后4小时内响应，24小时内到场维修；
（3）免费提供操作培训。
	1800.00

	5
	灭菌封装机
	1台
	一、基本信息
1.适用科室：口腔科
2.配置清单：主机、电源线、合格证等
二、技术参数要求（核心指标）
电压/功率：220v/100w
最大密封度：≥280mm
密封长度：12mm
封口温度：180°±10°
配置清单：
01 主机        1台
02 电源线      1根
03 说明书      1本
04 合格证      1张
05 备用保险丝  1个
功能：
①自动温度校正，具有高效热能控制和品质性能。
②有微电脑提醒系统防止封口过程的过热和干烧
③封口扳手20-40分钟不复位 系统自动进入断电模式，确保使用的安全性
三、售后服务要求
（1）质保期：提供≥1年整机保修（核心部件保修≥2年）；
（2）服务响应：接到故障通知后4小时内响应，24小时内到场维修；
（3）免费提供操作培训。
	800.00

	6
	[bookmark: OLE_LINK5]超声波清洗机
	1台
	一、基本信息
1.适用科室：口腔科（满足两张及以上牙椅所需器械清洗）
2.配置清单：主机、电源线、合格证等
二、技术参数要求（核心指标）
（一）参数
1、超声波频率:40KHz
2、输入总功率约:380W
3、电源:AC100~120V，50/60HzAC220~240V，50/60Hz,可选配
4、机器材质:不锈钢SUS304材质以上，一次性冲压成型灯
5、机器容量:4-6L
6、超声波功率:150-200W
7、加热功率:150-250W(数码显示，温度可调20℃-99℃)
8、时间控制:1-99分钟可调(数码显示)
配置清单：
1、主机         1个
2、不锈钢篮子   1个
3、不锈钢盖子   1个
4、电源线       1个
5、说明书       1份
6、保修卡       1份
（二）功能
超声波清洗机是牙科器械消毒灭菌前处理的关键设备，利用高频声波产生的空化效应高效去除器械表面及细微孔隙中的污染物。
1. 空化效应 
   高频振动：换能器将电能转化为20-40 kHz超声波，形成密集的“气泡-溃灭”循环。  
   微射流冲击：气泡破裂瞬间产生局部高压（可达1000 MPa）和高速微射流，剥离器械表面生物膜、血渍及有机物。  
2. 多模式协同 
   清洗剂辅助：配合酶清洗剂或碱性溶液，分解蛋白质、脂肪等有机残留。  
   温度控制：加热功能增强清洗剂活性，软化污垢。 
3.复杂器械清洗 
  管腔器械处理：彻底清洁牙科手机内部涡轮组件、洁牙机工作尖等细长管腔，避免传统刷洗的盲区。  
  关节与螺纹部位：高效清除咬骨钳、种植器械关节缝隙中的组织碎屑。  
4.生物膜去除
   细菌残留清除：破坏器械表面生物膜结构（如牙科手机水路中的绿脓杆菌），降低后续灭菌失败风险。  
5.预消毒辅助
  污染器械预处理：在灭菌前初步灭活乙肝病毒（HBV）、HIV等病原体（需配合消毒级清洗剂）。  
三、售后服务要求
（1）质保期：提供≥1年整机保修（核心部件保修≥2年）；
（2）服务响应：接到故障通知后4小时内响应，24小时内到场维修；
（3）免费提供操作培训。
	1600.00
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