## 光子治疗仪
附件1.
光子治疗仪（红蓝光）产品主要参数调研清单
序号 | 详细项目 | 报价文件响应内容 | 偏离详情
1 | 光源材料：采用半导体固态、高密度、长寿命、大功率芯片发光源（具备进口集成点阵半导体固态发光源设为正偏离）；
2 | 峰值波长：640±10nm，460±10nm
3 | 光功率密度：红光≥1300mW/cm²，蓝光≥1300mW/cm²；补充照射野内光功率密度均匀性≥85%，避免局部能量过高导致烫伤，或过低影响疗效。
4 | 特定距离下照射的温升和光功率密度：(在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，单次照射15min，水膜温升及此时的光功率密度要求)温升≤3℃ 光功率密度≥40mW/cm2；
5 | 最大输出光功率（光杯口平面测量）：≥30W（提供检测报告）。
6 | 最大治疗深度：≥10cm；
7 | 最大有效治疗面积：≥1200cm2；
8 | 光杯口平面面积：≥300cm2；治疗光源板之间的弧度可以调节。
9 | 有效红光辐照度：距离出光口15cm有效红光辐照度≥30 mW/c m2
10 | 光功率稳定度：±5%；
11 | 能量调节方式：手动/焦耳剂量能量可调节；
12 | 红蓝一体光源，红蓝光切换无需更换灯头。
13 | 时间设置：1min~99min 内连续可调，步进为1min；
14 | 照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可调节；脉冲频率范围（如 “脉冲频率1-100Hz可调”），满足不同创面（如急性炎症期需低频、肉芽生长期需高频）的个性化治疗需求。
15 | 输入功率：≤450VA。
16 | 配备治疗区域皮温超温提示功能，并配备声音提示，可自动降低光功率档位；
17 | 操作面板：具备液晶触摸屏。
18 | 设备使用年限：≥7年
可自行补充
注： 1.报价文件响应内容请根据实际情况填写“响应”或“未响应” 2.根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。 3.技术性参数可根据产品情况自行增行补充。
法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：
报价公司（公章）：
日期： 年 月 日