## 电动多功能牵引床
附件1.
电动多功能牵引床产品主要参数调研清单
序号 | 详细项目 | 报价文件响应内容 | 偏离详情
1 | 微电脑控制颈椎、腰椎牵引。
2 | 电源电压：220V/50HZ；
3 | 输入功率：800VA；
4 | 腰椎平衡牵引力范围：0-999N；
5 | 腰椎悬吊牵引力范围：0-600N；
6 | 外展牵引力范围：0-300N；
7 | 颈椎牵引力范围：0-300N；
8 | 悬吊位置最大前后调整距离：700mm±20mm;
9 | 悬吊位置最大上下调整距离：700mm±20mm;
10 | 顶起床板最大顶起角度：40°±5°；
11 | 外展床板最大外展角度：30°±3°；
12 | 成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。
13 | 平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2°。
14 | 旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°。
15 | 整机采用 24V 安全电压；
16 | 牵引过程中防坠落装置，最大程度保护患者人身安全；
17 | 牵引力自动补偿功能；
18 | 设备使用年限：≥10年
可自行补充
注： 1.报价文件响应内容请根据实际情况填写“响应”或“未响应” 2.根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。 3.技术性参数可根据产品情况自行增行补充。
法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：
报价公司（公章）：
日期： 年 月 日