## 双通道
附件1.
双通道药液输注泵产品主要参数调研清单
序号 | 详细项目 | 报价文件响应内容 | 偏离详情
1 | 双通道注射泵，双通道一个独立电源。
2 | 不小于3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，全中文显示。
3 | 注射精度≤±2%，机械精度≤±1%。
4 | 注射速率：最慢 ≤ 0.01 ml/h，最快 ≥ 2200 ml/h（最小步进 0.01 ml/h）
5 | 注射器支持：支持 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 等多种规格，内置 ≥30 种注射器品牌库，支持自定义。
6 | 阻塞压力监测：档位：注射泵 ≥13 档，最低 50 mmHg；输液泵 8 档 (200 - 900 mmHg)。范围：150 mmHg - 1000 mmHg（注射）。智能预警：具备阻塞前预警提示功能（注射/输液）。
7 | 安全与防护：防异物及进液等级：≥ IP24；电气安全：符合国家YY0505 EMC标准；防意外推注：注射泵具有电动离合，加载注射器自动感应制动。
8 | 注射模式 (≥4种)：恒速注射模式、负荷量输注模式、梯度模式、间断给药模式等。
9 | 数据保持功能，自动记忆前次设置。
10 | 报警功能：包含但不限于管路阻塞、注射完毕、电池欠压、残留提示、注射器安装错误、遗忘操作、速率超范围、气泡报警等 ≥12 种报警功能。
11 | 具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外 Bolus。
12 | 电池：锂电池，充满电后连续工作时间 ≥4-5小时 (以5ml/h计)。
13 | 整机重量：≤ 2.5 kg
14 | 使用寿命：整机设计使用年限 ≥10 年。
可自行补充
注： 1.报价文件响应内容请根据实际情况填写“响应”或“未响应” 2.根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。 3.技术性参数可根据产品情况自行增行补充。
法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：
报价公司（公章）：
日期： 年 月 日

## 单通道
附件1.
单通道药液输注泵产品主要参数调研清单
序号 | 详细项目 | 报价文件响应内容 | 偏离详情
1 | 不小于3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，全中文显示。
2 | 注射精度≤±2%，机械精度≤±1%。
3 | 注射速率：最慢 ≤ 0.01 ml/h，最快 ≥ 2200 ml/h（最小步进 0.01 ml/h）
4 | 注射器支持：支持 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 等多种规格，内置 ≥30 种注射器品牌库，支持自定义。
5 | 阻塞压力监测：档位：注射泵 ≥13 档，最低 50 mmHg；输液泵 8 档 (200 - 900 mmHg)。范围：150 mmHg - 1000 mmHg（注射）。智能预警：具备阻塞前预警提示功能（注射/输液）。
6 | 安全与防护：防异物及进液等级：≥ IP24；电气安全：符合国家YY0505 EMC标准；防意外推注：注射泵具有电动离合，加载注射器自动感应制动。
7 | 注射模式 (≥4种)：恒速注射模式、负荷量输注模式、梯度模式、间断给药模式等。
8 | 数据保持功能，自动记忆前次设置。
9 | 报警功能：包含但不限于管路阻塞、注射完毕、电池欠压、残留提示、注射器安装错误、遗忘操作、速率超范围、气泡报警等 ≥12 种报警功能。
10 | 具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外 Bolus。
11 | 电池：锂电池，充满电后连续工作时间 ≥4-5小时 (以5ml/h计)。
12 | 整机重量：≤ 2.5 kg
13 | 使用寿命：整机设计使用年限 ≥10 年。
可自行补充
注： 1.报价文件响应内容请根据实际情况填写“响应”或“未响应” 2.根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。 3.技术性参数可根据产品情况自行增行补充。
法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：
报价公司（公章）：
日期： 年 月 日