
	招标采购项目需求参数表

（货物类）

	货物名称
	医疗用中频脉冲电治疗仪

	采购数量
	 2台           
	采购预算（上控价）
	     2.0 （单位：万元）

	项目概况
	根据医院 康复科 业务开展需要，拟采购医疗用中频脉冲电治疗仪，预算资金 2.0万元。

	技术需求参数

（对货物的规格、功能、标准等详细要求）

	一、整体功能要求

产品适用范围/预期用途：该设备通过中频电疗、干扰电疗、离子导入等治疗模式，起到镇痛、锻炼肌肉、改善血液循环、软化瘢痕、松解粘连等的作用，为各类急慢性疼痛、运动系统疾病和炎症提供了非药物、无创的康复治疗解决方案，广泛应用于医院的康复科、理疗科、骨科、疼痛科。
生物刺激反馈仪（产康版）参数

▲1、输出通道：四路中频输出、四路离子导入输出、两路干扰电输出；

2、中频频率范围：1kHz–10kHz（部分型号为2–10kHz）；

3、调制频率范围：0 – 150 Hz
▲4、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、等幅波等（≥6种）
5、调制方式：连续、间歇、变频、交替等
6、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差 ±5%
7、中频输出电流（500Ω负载）：每路输出电流≤100 mA
8、离子导入输出电流（500Ω负载）：≤50 mA，多档可调
▲9、输出处方：≥ 70 个

说明：

1.标▲为“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款；

2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

	商务要求参数
（对供应商资质、报价、履约、设备调试安装、培训售后、验收等详细要求）

	1.▲供应商资质要求
	1.符合政府采购法第二十二条规定，

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信行为；

4.本项目特定要求：

（1）投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证；（提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证复印件）

（2）经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一第二款规定的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。

（3）已获得标的货物的销售代理授权（提供设备生产厂家代理销售授权书或授权函复印件）。
5.是否接收联合体投标：□是   ☑否

6.是否面向中小微企业预留份额：☑是   □否

7.是否允许分包/转包：□是   ☑否

	2.▲交货地点
	采购人指定地点：南宁市青秀区新民路32号广西骨伤医院康复科

	合同签订期限
	自成交通知发出之日起 15 个工作日，逾期未签订合同视为放弃中标资格。

	3.▲到货时间
	合同签订生效后，经采购人与中标供应商确认具备安装条件后20日历天内完成供货。

	4.▲报价要求
	1.设备报价：

设备报价按一口价全包价报价，报价必须含以下部分，包括，但不限于：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、送货上门、调试、培训、技术支持、售后服务、验收等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用，除另有约定外，甲方不再支付额外费用。

2.配套耗材报价：

投标人须在报价中列明全部耗材（如有），未列明的耗材采购人将不予以支付。
备注：采购人认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供厂家设备生产完整的成本说明材料并加盖公章，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	5.▲质保期
	质保期：原厂保修（全保）≥三年(含整机及所有零配件以及第三方产品等)。

质保范围：整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，质保期内的质量责任由中标供应商承担；因设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障由中标供应商负责更换新件。

相关费用：应包含在投标总价中。

	6.▲售后服务要求
	1.交货验收合格之日起，按国家有关产品“三包”规定执行免费上门“三包”。
2.服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将须 24 小时内到达维修现场。

3.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。（3）备件送达期限：国内＜2天。

	7.▲验收标准
	▲1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品（含医疗器械注册证）；所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。

2.本项目中的货物，投标文件必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML 文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。

3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，投标人报价时应考虑相关费用。

4.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门，采购人保留进一步追究责任的权利。

5.本采购文件的相关要求。

6.国家相关法律、法规、标准和规范等。

	8.▲付款条件
	设备经验收合格后，供应商开具等额发票，按合同一次性付款，自合同签订之日起10个工作日内支付合同全款。

	▲知识产权

要求
	须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

	其他说明

	▲进口产品说明：

□本项目“需求一览表”中的货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

▲相关货物材质、环保、节能产品等级符合国家强制性或行业标准。
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