# 院内招标文件

| 项目名称： | 广西骨伤医院药液输注泵采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | GXGSYY-CGB-SBK-2025-15 |
| 采购人：广西骨伤医院 |  |
| 日 期：2025年11月 |  |

# 目录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  项目采购需求	14

第四章  评标方法及评标标准	25

第五章  响应文件格式	31

第六章  拟签订合同条款	38

# 第一章 招标公告

根据业务需要，我院拟进行药液输注泵采购项目院内招标采购，请潜在投标人根据招标需求提交报名材料获取招标文件，并在规定时间内提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2025-15

项目名称：广西骨伤医院药液输注泵采购项目

最高限价：7.25万元（总）

采购方式：竞争性磋商

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 上控价 （万元/台） | 采购数量 | 总金额 （万元） | 需求参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药液输注泵 （单通道） | 0.55 | 5 | 2.75 | 详见招标文件 |
| 2 | 药液输注泵 （双通道） | 0.9 | 5 | 4.5 | 详见招标文件 |
| 注：1、本项目采购设置最高限价，所有投标人报价单价和总价均不能超过最高限价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |

潜在投标人如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起20个日历天内交付完成并安装调试合格。

本标项（否）接受联合体投标；

本项目不允许分包；

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小微企业采购，如为该类企业投标，按照国家相关法律法规予以优惠政策。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在国内注册，具有法人资格，具备相关项目经营范围的生产商或代理商；

3.依法取得《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》(经营范围包含所投产品)；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.本项目的特定资格要求：无

三、响应文件获取方式

本公告附件处下载

四、响应文件提交

1.提交投标文件截止时间：2025年11月21日上午09:30（北京时间）

2.地点：广西骨伤医院行政办公区（南宁市青秀区东葛路一号锦华副楼401号房）

注：

（1）投标人应当在报名截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

（3）供应商在指定时间将纸质版响应文件（一正四副）递交至指定地点，并提供PDF盖章扫描版本，要求U盘拷贝或光盘刻录，与响应文件一起密封于档案袋中。

五、评标时间及地点

另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名    称：广西骨伤医院

地    址：广西南宁市青秀区新民路32号

联系人及电话：李老师，0771-2622251

邮    箱：gxgsyycgb@163.com

第二章 供应商须知

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 2 | 本项目不接受联合体竞标 |
| 3 | 本项目不允许转包与分包 |
| 4 | 须提交资格证明文件清单： 1.有效的三证合一的营业执照等证明文件复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.依法缴纳税收的相关材料（供应商2025年1月至2025年10月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.依法缴纳社会保障资金的相关材料[供应商2025年1月至2025年10月连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.财务状况报告（供应商2023年、2024年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织或自然人的，应提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.其他资格证明文件（编制时应与公告的特定资格要求相对应）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 5 | 商务技术文件： 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.售后服务承诺；（格式自拟）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（包括原厂售后服务承诺，质量、安全、职业健康体系认证证书等）；（必须提供） 10.对应采购需求的技术需求提供的其他文件资料，包括原厂产品彩页、原厂配置清单（或产品说明书）、相关质检报告等；（必须提供） 11.供应商认为需要提供的有关资料（根据评分标准所需佐证材料进行补充）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 |
| 6 | 竞标报价应当不高于预算价格，应包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 |
| 7 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。 |
| 8 | 响应文件份数：正本一份、副本 四 份。 |
| 9 | 首次响应文件提交起止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。 |
| 10 | 磋商小组的人数： 3 人及以上单数。 |
| 11 | 首次响应文件的开启：采购人另行通知。 |
| 12 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为“实质性要求”以外的项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为“实质性要求”以外的项目。 |
| 13 | 磋商的顺序： 按照提交首次响应文件的顺序，如出现某供应商不能按时参加磋商的情形，则该供应商的磋商次序往后延，具体由磋商小组确定。 参与磋商前，供应商法定代表人或委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中承诺的授权委托代理人的，应当同时出示法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 14 | 可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求。 |
| 15 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西骨伤医院采购办，联系电话：0771-2622251； 通讯地址：广西南宁市青秀区东葛路1号锦华大酒店副楼4楼401号； 时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 16 | 1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知正文

一、总  则

1、适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于广西骨伤医院药液输注泵采购项目。

2、定义

2.1“采购人”系指采购本项目的广西骨伤医院。

2.2 “供应商”系指符合本项目竞争性磋商公告及竞争性磋商文件中要求的资格条件、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定，并提交响应文件的投标人。

2.3“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取竞争性磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.4“响应文件”是指：供应商根据本竞争性磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.5“实质性要求”是指竞争性磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或不能负偏离的条款，或采购需求中带“▲”的条款。

2.6“正偏离”，是指响应文件对竞争性磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.7“负偏离”，是指响应文件对竞争性磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.8“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.9“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.10“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.11“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.本项目不接受联合体。

5.转包与分包

5.1本项目不允许转包。

5.2本项目不允许分包。

二、竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

7.供应商的询问

供应商应认真阅读竞争性磋商文件的采购需求，如供应商对竞争性磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人提出。

8.竞争性磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

9.响应文件的编制原则

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件应当对竞争性磋商文件作出实质性响应。

10.响应文件的组成

10.1响应文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。

10.1.1资格证明文件：详见须知前附表，编制格式参照第五章要求。

10.1.2商务技术文件：详见须知前附表，编制格式参照第五章要求。

10.1.3 报价文件：详见须知前附表，编制格式参照第五章要求。

11.计量单位

竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

12.竞标的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

13.竞标报价要求和构成

13.1竞标报价应按竞争性磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

13.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

13.3竞标报价要求

竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

14.竞标有效期

14.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

14.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

14.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

15.响应文件编制的要求

15.1供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

15.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

15.3响应文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

15.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

15.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

15.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或删除导致字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。

16.响应文件的密封和标记

16.1响应文件正、副本全部装入一个或多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或法定代表人签字或委托代理人签字，以示密封。

16.2响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、首次响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

16.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

17.响应文件的提交

17.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

17.2采购人收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

17.3在首次响应文件提交截止时间后送达的或不符合本须知正文第16.3条的响应文件为无效文件，采购人应当拒收。

18.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，应当由供应商签字领回响应文件，除此之外采购人对已提交的响应文件概不退回。

四、评审及磋商

20.磋商小组成立及响应文件的开启

20.1磋商小组由采购人组织评审专家共3人及以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”。

20.2 响应文件的开启：具体详见“供应商须知前附表”。

21.响应文件评审程序

21.1资格审查

21.1.1响应文件开启后，由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，详见第四章“评审程序、评审方法和评审标准”第4条“资格审查”。

21.1.2通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人应当重新开展采购活动。

21.2符合性审查

21.2.1由磋商小组通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。详见第四章“评审程序、评审方法和评审标准”第5条“符合性审查”，其中商务条款评审和技术需求评审中允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

21.2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。

21.2.4首次响应文件中报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

同时出现两种以上不一致的，应逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

21.2.5磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据第四章“评审程序、评审方法和评审标准”进行独立评审。磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，由磋商小组告知提交响应文件的供应商。

21.2.6通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人应当重新开展采购活动。

22.磋商

22.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应当在采购人发出磋商通知后30分钟内到达磋商地点，否则视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

22.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。可能实质性变动的内容详见“供应商须知前附表”。

22.3对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

22.4供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.6 磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

22.7对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人应当重新开展采购活动。

23.最后报价

23.1 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

23.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.3供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

23.4磋商小组收齐最后报价后统一开启。

23.5响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本正文第21.2.4条的规定修正。

23.6修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

23.7经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

23.8最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

##### 24.比较与评价

24.1评审方法：综合评分法。

24.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。详见第四章“评审程序、评审方法和评审标准”。

24.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

24.4由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.5评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

25.确定成交供应商及结果公告

25.1采购人应当在评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

25.2在成交供应商确定后2个工作日内，在广西骨伤医院官方网站上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.3 采购人认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

25.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

26.签订合同

26.1签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订采购合同。

26.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

27. 询问、质疑和投诉

27.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

27.2供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

27.4采购人认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对竞争性磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改竞争性磋商文件后继续开展采购活动；否则应当在修改竞争性磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

第三章 采购需求

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，如供应商为小型微型企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，如供应商为监狱企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，如供应商为残疾人福利性单位，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

4.“实质性要求”是指竞争性磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或不能负偏离的条款，或采购需求中带“▲”的条款。

5.供应商必须自行为其磋商产品侵犯他人的知识产权或专利成果的行为承担相应法律责任。

一、采购项目需求一览表

| 货物名称 | 药液输注泵 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 10台（单通道5台、双通道5台） |
| 所属行业 | - 制造业 |
| 技术需求参数 （对货物的规格、功能、标准等详细要求） |  |
| 一、整体功能要求 - 产品适用范围/预期用途：适用于术中持续输注麻醉药、肌松药和镇痛药等，以维持患者稳定的麻醉状态，实现输液过程的精准化、自动化、安全化。 - 药液输注泵参数 （一）单通道基本技术性能要求 1、注射精度≤±2%，机械精度≤±1%。 2、注射速度最慢≤0.01 ml/h，最快≥2200ml/h；且最小速度和步进均为 0.01ml/h。 ▲3、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。 4、注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外 Bolus。 ▲5、≥4种注射模式：如恒速注射模式、负荷量输注模式、梯度模式、间断给药模式等。 6、≥ 3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。 7、阻塞压力报警档位≥ 10 档，最低档位可设置 50mmHg。 8、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 9、具有历史记录功能，可存储 5000 条的历史记录。 10、电池性能：锂电池，电池充满后可连续工作时间≥4小时（5ml/h 时）。 11、防异物及进液等级≥IP24。 - 12、整机重量≤2.5kg。 13、阻塞级别；多级可选择，动态显示管路的压力状态。 14、阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。 15、报警功能；无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等。 16、产品使用寿命：≥10年。 （二）双通道基本技术性能要求 1、满足以上单通道基本技术性能要求 2、双通道注射泵，双通道一个独立电源。 - 说明： - 1.标▲为“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款； - 2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。 |  |
| 商务要求参数 - （对供应商资质、报价、履约、设备调试安装、培训售后、验收等详细要求） |  |
| 1.▲供应商资质要求 | - 1.符合政府采购法第二十二条规定的条件，提供下列材料: - (1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - (2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； - (3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； - (4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和失信行为的证明； - 2.本项目特定要求： - （1）投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证；（提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证复印件） - （2）经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一第二款规定的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。 - （3）已获得标的货物的销售代理授权（提供设备生产厂家代理销售授权书或授权函复印件）。 - 3.是否接收联合体投标：□是 ☑否 - 4.是否面向中小微企业预留份额：☑是 □否 - 5.是否允许分包/转包：□是 ☑否 - 6.其他要求： |
| 2.▲交货地点 | 采购人指定地点：南宁市新民路32号广西骨伤医院麻醉科 |
| 合同签订期限 | 自成交通知发出之日起 10 个工作日，逾期未签订合同视为放弃中标资格。 |
| 3.▲到货时间 | 合同签订生效后，经采购人与中标供应商确认具备安装条件后20日历天内完成供货。 |
| 4.▲报价要求 | 1.设备报价： 设备报价按一口价全包价报价，报价必须含以下部分，包括，但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、送货上门、调试、培训、技术支持、售后服务、验收等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用，除另有约定外，甲方不再支付额外费用。 2.配套耗材报价： 提供保外易损配件价格，按出厂价给与折扣优惠。 3.报价必须含以下部分： ①货物、服务费用； ②报价需包含必要的保险费用和各项税金费用； ③报价需包含包装、运输、仓储、配送、搬运、检验检测、售后服务等相关费用。 备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供厂家设备生产完整的成本说明材料并加盖公章，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5.▲质保期 | 质保期：原厂保修（全保）≥三年(含整机及所有零配件以及第三方产品等)，原厂软件系统免费升级及维护；提供远程维修诊断系统。 质保范围：整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，，质保期内的质量责任由中标供应商承担；因设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障由中标供应商负责更换新件。 相关费用：应包含在投标总价中。 |
| 6.业绩要求 | 近三年广西区内外有投标产品成交业绩。 |
| 7.▲售后服务要求 | 1.交货验收合格之日起，按国家有关产品“三包”规定执行免费上门“三包”。 2.服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将须 24 小时内到达维修现场。 3.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。（3）备件送达期限：国内＜2 天。 4.培训要求：（1）培训科室有关人员操作，直至掌握使用该设备应用现场操作培训3次以上，总计时间大于 3 周，相关培训证明材料（现场培训签到、图片至少2张、现场至少3名培训人员的培训后意见）；（2）使用培训为验收要件之一，须培训采购人熟练使用该设备，否则采购人不予验收本项目。 5.本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由中标供应商自行承担。 6.维修工程师：本项目配备须配备固定的维修工程师。 7.提供免费保修电话：提供400或其它专线免费保修电话号码。 8.投标文件提供应急预案，包括但不限于：保证设备使用过程中不发生断电的风险应对措施、设施、人力资源调度等，投标报价须包含为实现该目的所产生的一切费用。 |
| 8.▲验收标准 | ▲1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品（含医疗器械注册证）；所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。 2.本项目中的货物，投标文件必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML 文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，投标人报价时应考虑相关费用。 4.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理部门，采购人保留进一步追究责任的权利。 5.本采购文件的相关要求。 6.国家相关法律、法规、标准和规范等。 |
| 9.▲付款条件 | - 1.按合同分期付款，合同签订后，自签订之日起10个工作日内预付50%合同款； - 2.供应商按约定配送采购货物，到货后10个工作日内（以签收日期为准）支付30%合同款； - 3.设备入场安装、调试并验收合格正常使用之日（以验收日期为准）起 30 个工作日内，乙方开具货款全额发票给甲方，甲方具备支付条件之日支付剩余20%合同款。 |
| 10.履约保证金 | 无 |
| 11.▲知识产权要求 | 须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 |
| 12.▲保密要求 | 1、投标人应承诺遵守知识产权与安全保密有关规定，投标人必须承诺对本项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容；如采购人要求，投标人必须按照采购人的要求签订相关的保密协议。 2、投标人应加强本项目资料的保密管控，必须针对本项目全生命周期涉及的纸质、声音、影像、图像、电子等各种形态资料及其载体的保密管控措施，记录资料由生成到销毁整个生命周期内的使用日志，并根据实际工作情况及时对制度进行调整，资料保密管理制度的建立和修订需得到采购人方的同意后方可实行。 |
| 其他说明 |  |
| ▲进口产品说明： □本项目“需求一览表”中的货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 ☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 ▲相关货物材质、环保、节能产品等级符合国家强制性或行业标准。 |  |

## 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

（一）磋商小组成立

1.磋商小组由采购人组织评审专家共3人及以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”。

2.响应文件的开启：具体详见“供应商须知前附表”。

（二）响应文件评审程序

3.资格审查

3.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

3.2资格审查标准为本竞争性磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合竞争性磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

3.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

3.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人应当重新开展采购活动。

4.符合性审查

4.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。

4.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。

4.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

同时出现两种以上不一致的，按照顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

4.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）提供响应文件正、副本数量不足的；

2）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

3）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”第5条规定的“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”第5条规定的“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料要求或者无效的。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或标明实质性的要求发生负偏离的；

6）未对竞标有效期作出响应或响应文件承诺的竞标有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）明显不满足竞争性磋商文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与竞争性磋商文件中标“▲”的技术需求或标明实质性的要求发生负偏离的；

11）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

13）竞标技术方案不明确，竞争性磋商文件未允许但响应文件中存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；

14）未响应竞争性磋商文件实质性要求的；

15）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”第5条规定中的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商文件标明的币种报价的；

3）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

4）修正后的报价，供应商不确认的；或经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

4.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效处理，由磋商小组告知有关供应商。磋商小组从符合竞争性磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

4.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人应当重新开展采购活动。

（三）磋商

5.磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商应当在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容详见“供应商须知前附表”。

7.对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

8. 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

9.磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

10.磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

11．对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人应当重新开展采购活动。

（四）最后报价

12.竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

15.供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

16.磋商小组收齐最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

17.响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第4.4条的规定修正。

18.修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

19.经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

20.最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

（五）比较与评价

21.评审方法：综合评分法。

二、评审标准

1.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）。

2.（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

（2）按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

| 序号 | 评审项目 | 评审分项 | 评审因素具体内容 |  | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （40分） | 设备价格 （40分） | ## 设备价格分：以进入评标的最低的设备评标报价为磋商基准价，得满分40分，其他投标人价格分按以下公式计算得分。 磋商基准价（金额） 某有效投标人价格分= --------------------------- ×40分 某投标人最后评标报价（金额） |  | 报价函 |
| 2 | 技术分 （45分） | 2.1性能配置分（15分） | (1)投标文件技术参数无负偏离，得16分； (2)投标文件技术参数（非实质性参数）每负偏离1个，减3分，最多扣15分。 | 技术参数响应表及佐证材料 |  |
|  |  | 2.2售后服务分 （20分） | 是否有完整的售后服务方案，是否承诺提供稳定的售后服务队伍包括但不限于售后服务机构、承诺、措施、流程、应急响应等内容。 一档（5分）：其方案内容一般、有售后服务机构、流程有欠缺、方案有欠缺； 二档（10分）：其方案内容部分完整、能提供快速的售后服务响应，并针对本项目提供专门的售后服务技术支持、服务保障方案及应急预案，方案良好； 三档（20分）：其方案内容完整、并针对本项目提供专门的售后服务技术支持、服务保障方案及应急预案（故障处理及时），承诺提供稳定的售后服务队伍及售后服务机构、措施得当、流程完整、且供应商的服务体系及措施、详细的服务人员信息表、服务方案内容的完整性、可行性、响应时间等方面内容有针对性，方案较优； | 售后服务方案和承诺 |  |
|  |  | 2.3安装调试培训分（10分） | 一档(0分):提供了实施配送安装方案，内容简单，不全面，无具体实施方案，不能保障设备按期正常使用。 二档(4分):提供了较详细的实施配送安装方案，实施管理、进度安排及质量保障措施等。 三档(8分):提供了详细完善的实施配送安装方案，实施管理、组织措施、实施人员配置、进度安排、人员培训及质量保障措施等。 四档(10分):满足三档的基础上，投标人的项目实施配送安装方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的解决方案；项目管理方案完整，组织机构合理，人员配置及安排有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议。 | 安装调试培训方案 |  |
| 3 | 商务分 （15分） | 质保期 （5分） | 投标产品质保期在完全满足招标文件要求的基础上，免费保修期每延长 6个月得1分，满分5分。 | 保修承诺 |  |
|  |  | 业绩分 （10分） | 投标产品自2022年1月1日以来同款产品成交业绩（提供合同或成交通知复印件），每个业绩得2分，满分10分。 | 业绩证明材料 |  |
|  | 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |  |

三、成交候选人推荐原则

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告，提交决策机构审议。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

最终报价环节，如磋商小组认为，某响应供应商的最低报价明显不合理或者低于成本（低于控制价50%），有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该响应供应商以低于成本报价响应，其响应报价无效。

## 第五章 响应文件格式

## （响应文件外层密封包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商联系人及电话:

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

（响应文件封面格式）

响  应  文  件 (封面)

项目编号：

项目名称：

投标标的名称：

供应商名称：

年    月    日

（响应文件编制顺序）

- 目  录

一、报价文件

1.竞标报价表................................................................

二、资质文件

1.投标函（格式后附）........................................................

2.法人代表证明书............................................................

3.授权委托书及受委托人身份证复印件（格式后附）..............................

4.供应商有效的资质证明文件（按供应商资质要求提交的材料）

（1）有效的三证合一的营业执照等证明文件复印件...............................

（2）2025年1月至2025年10月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件..........

（3）2025年1月至2025年10月连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；..............................................

（4）2024年财务状况报告（或银行出具的资信证明）....................

- （5）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）.............................

- （6）其他资格证明文件（招标公告中特定资格要求相对应的证明材料）.............

三、商务技术文件

1.技术需求参数偏离表（格式后附）........................................

2.商务条款参数偏离表（格式后附）........................................

3.产品彩页（详细介绍），原厂配置清单（或产品说明书）....................

4.产品相关注册、备案材料................................................

5.厂家授权书..........................................................

6.售后服务承诺书........................................................

7.产品业绩材料..........................................................

8.项目实施方案..........................................................

9.售后服务方案..........................................................

10.拟投入项目的实施人员一览表（格式后附）（如有，请提供）...............

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（格式后附）（如有，请提供）....

12.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函...............................

13.中小企业声明函（如有）...............................................

14.残疾人福利性单位声明函（如有）.......................................

一、报价文件

1.竞标报价表

竞  标  报  价  表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号/生产厂家 | ①数量 | ②单价（元） | ③总价（元）③＝①×② | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注: 1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

二、资质文件

1.投标函

投标函

致：广西骨伤医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                          。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清或更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

（4）响应竞争性磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☑我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

2.法人代表证明书

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

成立时间：         年            月            日

经营期限：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：                    系  （供应商名称）                                                的法定代表人。

特此证明。

（附件：法定代表人有效身份证正反面复印件）

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.授权委托书及受委托人身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（☑法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：受委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

- 供应商有效的资质证明文件（按供应商资质要求提交的材料）

（1）有效的三证合一的营业执照等证明文件复印件

（2）2025年1月至2025年10月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件

（3）2025年1月至2025年10月连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件

（4）2024年财务状况报告（或银行出具的资信证明）

- （5）供应商直接控股、管理关系信息表

- 投标人直接控股、管理关系信息表（如有）

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

- （6）其他资格证明文件（医疗器械/设备经营许可、备案证明材料）

三、商务技术文件

1.技术需求参数偏离表

技术需求参数偏离表

项目编号：

标的名称：

| 序号 | 磋商文件技术需求 | 响应文件具体响应描述 | 偏离情况 | 佐证材料及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 正/负/无偏离 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。

2、严禁全部直接照抄磋商文件技术需求参数作为投标人响应描述，如经核查与实际产品参数不一致，视为无效响应

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

2.商务条款参数偏离表

商务需求参数偏离表格式

项目编号：

标的名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务条款要求 | 供应商的承诺或说明 | 偏离情况 | 佐证材料及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 正/负/无偏离 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。

2、严禁全部直接照抄磋商文件技术需求参数作为投标人响应描述，如经核查与实际产品参数不一致，视为无效响应

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年  月  日

- 3.产品彩页（详细介绍），原厂配置清单（或产品说明书）

- 4.产品相关注册、备案材料

5.厂家授权书等

6.售后服务承诺书（格式自拟）

7.产品业绩材料（格式自拟）

8.项目实施方案（格式自拟）

9.售后服务方案（格式自拟）

- 10.拟投入项目的实施人员一览表（如有）

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

售后服务人员情况表

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如为相关专业技术人员，请附技术档案资料复印件（学历证书、技术资格证书、职称证书等）

投标人名称(盖公章)：

日期：   年  月  日

- 11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表（如有）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| - 序号 | - 配件、专用耗材、售后服务内容 | - 品牌、型号、规格 | - 单价（元） | - 比市场价优惠率（百分比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人(公章)：

日期：      年    月   日

12.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

13.中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本   （公司名称）   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本  （公司名称） 参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的  货物  全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业  □小型企业  □微型企业）；

2.（标的名称），属于  工业 ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业  □小型企业  □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：1.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购内容的中小企业划分标准所属行业名称：工业【依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》要求划分，见以下附件】。

附件：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 000000≤Y＜0000000 | 200≤Y＜000000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜0000000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜0000000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

14.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 第六章 拟签订合同

（按广西壮族自治区政府采购合同文本协商签订）