## 干扰电治疗仪
干扰电治疗仪采购项目产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 是否满足
| 1 | ▲输出通道：2个独立通道输出，可单独或同时工作
| 2 | ▲电极配置：每通道6个电极，共12个吸附式电极，支持2/4/6电极输出模式
| 3 | ▲输出波形：正弦波（基波）、三角调制波等
| 4 | 载波频率：4000Hz ±10%。
| 5 | 调制频率范围：1Hz–120Hz。
| 6 | 差频频率范围：1Hz–120Hz。
| 7 | 输出电流：0-80mA，可调，允差±10%。
| 8 | 输出电压：最大120Vp-p，允差±10%。
| 9 | ▲刺激时间设置：持续时间：2/8/12/20s；间隔时间：4/10/20/30s，允差±1S。
| 10 | 刺激上升时间：2/4/6/8/10s，可调（仅手动/运动模式）。
| 11 | ▲治疗模式：≥4种模式可调。
| 12 | 定时功能：5–30min，步长5min，结束时声音提示。
| 13 | ▲吸附功能：多档可调吸附压力，多种吸附模式（连续/脉冲）。
| 14 | 平衡调节：支持输出强度患者感觉平衡调节。
| 15 | 存储功能：手动模式下参数存储。
| 16 | ▲安全功能：有过流、过压、断路、温度超限、电极脱落等报警功能。
| 17 | 控制方式：手动调节+自动程序模式。
| 18 | 显示与操作：液晶屏+按键/旋钮操作
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 主机：壹台
| 2 | 电极：吸附式电极 x12（湿式/海绵式，含导线）
| 3 | 电源线、使用说明书、保修卡