院内询（议）价采购文件

项目名称：心电监护仪采购项目

项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-30

采 购 人：广西骨伤医院

2026年8月

目录

1.第一章 院内议价采购公告		3

2.第二章 采购需求参数表		4

3.第三章 报价文件格式		7

4.第四章 评审办法		17

第一章 院内询（议）价采购公告

根据医院工作需要，我院拟对广西骨伤医院心电监护仪采购项目进行院内议价采购，邀请符合资质的供应商参与并按要求提交报价文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-30

2.项目名称：心电监护仪采购项目

3.采购方式：院内议价

4.预算（控制）金额：4.5万元

5.采购数量：1台

6.采购需求：主要用于持续监测危重或术后患者的关键生命体征，能实时发现异常并报警，详见需求参数表。

二、供应商资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条规定的条件；

2.在参加采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.本项目特定要求：

（1）投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证；（提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证复印件）

（2）经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一第二款规定的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。

4.是否接收联合体投标：□是   ☑否

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：是否面向中小企业（☑是      □否）

6.是否允许分包/转包：□是   ☑否

三、获取采购文件方式

本公告下载附件电子版

四、报价文件的编制

1.报价文件要求：每个投标人只能提交一份报价文件（一个正本贰个副本，正本文件内所有资料均需加盖公司鲜章，副本可为盖章后复印件，如正副本不一致以正本为准）。

2.报价文件的编制：按“第三章 报价文件格式”要求按顺序编制成册；

3.报价文件密封：

（1）供应商应将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字/签章均可，要求报价文件袋无明显缝隙露出袋内文件内容）；

（2）密封袋封面注明：项目名称、竞标供应商、联系人及电话、联系地址。

五、递交报价文件时间：

截止时间：2026年8月25日  上午9:00

六、递交报价文件地点：

地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼401室。

- 七、议价时间及地点：

- 另行通知。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

地    点：广西骨伤医院采购办

联系方式：0771-2622251

电子邮箱：gxgsyycgb@163.com

附件：广西骨伤医院询（议）价采购文件（心电监护仪采购项目）

2026年8月21日

广西骨伤医院

- 第二章  采购需求

采购需求一览表

说明：

1.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。其他为一般参数，本项目允许负偏离一般技术需求参数 除标注“▲”外 项；允许负偏离商务需求参数 0 项。

2.供应商应根据自身实际情况如实响应采购文件中技术（服务）和商务需求参数，所有参数应满足或优于采购需求参数。

3.供应商必须自行为其竞标产品（或服务）侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

| 货物名称 | 心电监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购数量 | 1 台 | 采购预算（上控价） | 4.5 （单位：万元） |
| 经费来源 | ☑财政资金 □自有资金 □其他： |  |  |
| 项目概况 | 根据医院 四肢创伤科 业务开展需要，拟采购 心电监护仪 ，预算资金4.5万元。 |  |  |
| 技术需求参数 |  |  |  |
| 一、整体功能要求 产品适用范围/预期用途：主要用于持续监测危重或术后患者的关键生命体征，能实时发现异常并报警。 - 心电监护仪参数 1、基本要求 ▲（1）所投产品为模块化或插件式监护仪，主机集成不少于2个插件槽位，支持参数模块即插即用、热插拔； （2）主机、显示器、测量模块一体化设计，配备便携把手或提手； （3）彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸，支持触摸屏操作；屏幕分辨率≥800×600像素，支持≥10通道波形同屏显示； （4）全中文操作系统； （5）内置可充电锂电池，续航时间≥2小时； （6）使用年限≥8年（提供设备铭牌或备案说明书证明）； （7）防护等级不低于IP44。 2、监测参数要求 ▲（1）标配心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)五项基本参数监测； （2）心电监测：支持3/5导联心电，支持升级6/12导联心电，具备智能导联脱落监测功能； （3）心律失常分析：支持≥20种实时心律失常分析（包括房颤、室颤、停搏等）； （4）支持ST段分析及趋势回顾； （5）无创血压监测：提供手动、自动、连续等多种测量模式，适用于成人、小儿、新生儿； ▲（6）可升级支持有创血压(IBP)监测； （7）血氧饱和度监测：抗运动干扰、防低灌注，可显示灌注指数(PI)； 3、数据存储与回顾要求 （1）趋势存储：支持≥120小时趋势图/表回顾 （2）事件回顾：支持≥1000条报警事件回顾，每条事件至少存储32秒相关波形及参数值 （3）全息波形回顾：支持≥48小时全息波形回顾 （4）NIBP测量结果存储：支持≥1000组无创血压测量数据回顾 （5）支持通过USB接口导出患者数据（PDF、XLS等格式） 4、报警系统要求 （1）具备多级声、光报警系统，报警参数可独立设置 （2）支持所有监测参数报警限一键自动设置功能 （3）配备不少于2个独立报警灯，提供直观的报警提醒 （4）具备报警暂停/静音功能，静音状态下有明确指示灯提示 5、数据通信与扩展要求 （1）标配RJ45网口，支持有线网络通信，可与中央监护系统联网 （2）内置无线网卡，支持无线网络通信 （3）配备≥2个USB接口，支持外接条码扫描枪、键盘、U盘等设备 （4）支持HDMI或VGA视频输出接口，可外接大屏显示 （5）支持与医院HIS/CIS系统数据传输（支持HL7标准协议优先） （6）支持跨床监护功能，可同屏查看其他床位监护信息 6、配置清单要求 （1）监护仪主机 1台 （2）心电导联线（5导） 1条 （3）心电电极片 1套 （4）血氧探头（手指式） 1个 （5）无创血压袖套（成人） 1个 （6）血压延长管 1根 （7）体温探头 1个 （8）电源线 1根 （9）内置锂电池 1块 （10）使用说明书、设备保修卡、产品合格证 各1份 |  |  |  |
| 商务要求参数 |  |  |  |
| 交货地点 | 采购人指定地点：广西骨伤医院四肢创伤科 |  |  |
| 合同签订期限 | 自成交通知发出之日起 7 个工作日，逾期未签订合同视为放弃中标资格。 |  |  |
| 到货时间 | 合同签订生效后，经采购人与中标供应商确认具备安装条件后7 个工作日内完成供货。 |  |  |
| 报价要求 | 1.设备报价： 设备报价按一口价全包价报价，报价必须含以下部分，包括，但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、送货上门、调试、培训、技术支持、售后服务、验收等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用，除另有约定外，甲方不再支付额外费用。 2.配套耗材报价： 投标人须在报价中列明全部耗材，未列明的耗材采购人将不予以支付。 3.报价必须含以下部分： ①货物、服务费用； ②报价需包含必要的保险费用和各项税金费用； ③报价需包含包装、运输、仓储、配送、搬运、检验检测、售后服务等相关费用。 备注：采购人认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供厂家设备生产完整的成本说明材料并加盖公章，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 质保期 | 质保期：整机保修≥3年，电池保修≥1年。 质保范围：整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，质保期内的质量责任由中标供应商承担；因设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障由中标供应商负责更换新件。 相关费用：应包含在投标总价中。 |  |  |
| 售后服务要求 | 1.交货验收合格之日起，按国家有关产品“三包”规定执行免费上门“三包”。 2.服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将须 24 小时内到达维修现场。 3.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。（3）备件送达期限：国内＜2 天。 4.培训要求：（1）培训科室有关人员操作，直至掌握使用该设备应用现场操作培训3次以上，总计时间大于 3 周，相关培训证明材料（现场培训签到、图片至少2张、现场至少3名培训人员的培训后意见）；（2）使用培训为验收要件之一，须培训采购人熟练使用该设备，否则采购人不予验收本项目。 5.本采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由中标供应商自行承担。 6.维修工程师：本项目配备须配备固定的维修工程师。 7.提供免费保修电话：提供400或其它专线免费保修电话号码。 8.投标文件提供应急预案，包括但不限于：保证设备使用过程中不发生断电的风险应对措施、设施、人力资源调度等，投标报价须包含为实现该目的所产生的一切费用。 |  |  |
| 验收标准 | ▲1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的产品（含医疗器械注册证）；所提供的货物必须是签订合同之日前1年内生产的机型。 2.本项目中的货物，投标文件必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML 文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，投标人报价时应考虑相关费用。 4.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门，采购人保留进一步追究责任的权利。 5.本采购文件的相关要求。 6.国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |
| 付款条件 | 1.按合同分期付款，合同签订后，自签订之日起 7 个工作日内预付50%合同款； 2.供应商按约定配送采购货物，到货后入场安装、调试并验收合格正常使用之日（以验收日期为准）起 10 个工作日内，乙方开具货款全额发票给甲方，甲方具备支付条件之日支付剩余50%合同款。 |  |  |
| 知识产权要求 | 须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 |  |  |
| 保密要求 | 1、投标人应承诺遵守知识产权与安全保密有关规定，投标人必须承诺对本项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容；如采购人要求，投标人必须按照采购人的要求签订相关的保密协议。 2、投标人应加强本项目资料的保密管控，必须针对本项目全生命周期涉及的纸质、声音、影像、图像、电子等各种形态资料及其载体的保密管控措施，记录资料由生成到销毁整个生命周期内的使用日志，并根据实际工作情况及时对制度进行调整，资料保密管理制度的建立和修订需得到采购人方的同意后方可实行。 |  |  |

第三章  报价文件格式

一、 外层包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：心电监护仪采购项目

项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-30

供应商（盖章）：

供应商地址：

联系人及电话：

- （开标时才能启封）

二、 报价文件封面格式：

正本/副本

报 价 文 件

项目名称：心电监护仪采购项目

项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-30

供应商（盖章）：

供应商地址：

日期：        年       月       日

目  录

一、投标函............................................................

二、报价表............................................................

三、资质材料 .........................................................

（1）营业执照或法人证书（自然人除外）、医疗器械经营或生产许可证，竞标产品销售授权或合作协议等资质材料复印件（必须提供）

（2）授权委托书（委托代理人投标必须提供）

（3）报价截止时间前半年任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据或完税证明复印件；（4）报价截止时间前半年任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证

- （5）投标人2025年财务审计报告。

- （以上材料均须按政府采购要求加盖公章）

四、技术需求参数偏离表................................................

五、产品介绍彩页、原厂功能及配置产品说明书（白皮书）、注册证书、检验检测报告复印件加盖公章	...

- 六、售后服务承诺（按照采购需求编制，格式自拟）..........................

- 七、配件耗材优惠报价（如有）.......................................

一、投标函

投标函

致：广西骨伤医院：

（供应商）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                          。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按采购需求参数的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细知晓审查全部采购需求文件各项条款并承诺据实响应采购文件中技术及商务需求参数；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与标的一切数据或资料；

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字/签章）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

二、报价表：

竞  标  报  价  表

项目名称：心电监护仪采购项目

项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-30

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字/签章，否则其报价文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字/签章或盖章，否则其报价文件按无效响应处理。

法定代表人或委托代理人（签字/签章）：

供应商（公章）：

日期：     年     月    日

三、资质材料

（1）营业执照或法人证书（自然人除外）、医疗器械经营或生产许可证，竞标产品销售授权或合作协议等资质材料复印件

（2）授权委托书及受委托人身份证复印件；（如委托代理投标须提供）（格式如下）

法定代表人授权书

广西骨伤医院：

兹授权        为我公司参加贵单位组织的心电监护仪采购项目(项目编号：      )采购活动的代理人，代表我方全权办理针对上述项目的沟通、协商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人身份证

（国徽面）

被授权人身份证

（头像面）

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字/签章）：

签发日期：      年    月    日

（3）报价截止时间前半年任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据或完税证明复印件；

（4）报价截止时间前半年任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；

- （5）投标人2025年财务审计报告。

四、采购需求参数偏离表

技术参数偏离表

项目名称：心电监护仪采购项目

项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-30

| 序号 | 采购文件技术需求 | 报价文件具体响应描述 | 偏离情况 | 佐证材料及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 正/负/无偏离 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、应对照采购文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供产品已对采购文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离情况。

2、严禁全部直接照抄采购文件技术需求参数作为投标人响应描述，如经核查与实际产品参数不一致，视为无效响应

法定代表人或委托代理人（签字/签章）：

供应商（盖公章）：

日期：    年  月  日

五、产品介绍彩页、原厂功能及配置产品说明书（白皮书）、注册证书、检验检测报告（提供复印件加盖公章）

- 六、售后服务承诺（以采购需求为基础编制，包含售后服务内容、响应承诺、质保等，格式自拟）

- 七、配件耗材优惠报价（如有）

配件耗材优惠报价表

| - 序号 | - 配件、耗材名称 | - 品牌、规格、型号 | - 生产厂家 | - 厂家指导价（元） | - 竞标优惠报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）：

日期：    年  月  日

八.业绩材料

投标业绩一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同日期 | 合同 金额 （万元） | 验收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件（脱敏涉密内容）用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码

供应商（公章）

日期：    年  月  日

第四章  评定成交的标准

1.评审办法：

综合评分法

2.评审标准：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （38分） | 投标报价 | （1）价格优惠评审按磋商文件规定执行。 （2）以进入评标的最低价为评标基准价=38分。 （3）某投标人价格分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×38） |
| 2 | 技术参数响应分 （36分） | 投标产品技术参数 | 竞标产品技术要求完全满足采购文件要求且无任何负偏离的得基本分38分。 未标注“▲”的一般技术指标发生负偏离或不响应，每有1条扣3分，最多扣36分。 |
| 3 | 售后服务 （8分） | 售后服务承诺 | （1）承诺故障处理响应时间2小时以内，现场处理24小时内的得2分； （2）承诺故障维修期限超24小时的或需返厂维修的提供同等备用机型使用的得2分； （3）承诺电池质保大于1年的得2分； （4）承诺本地区设有驻点工程师得2分。 |
| 4 | 业绩分 （8分） | 投标产品成交业绩 | 竞标供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，区内与采购内容相关成交业绩的，每提供1个得2分，满分8分（提供合同关键页（关键页内容包括但不限于合同封面页、合同双方、合同金额、服务内容、签字/盖章、签订时间）或成交通知书复印件，否则不计分）。 |
| 5 | 增值服务分 （10分） | 延保服务 | 核心产品满足本采购文件要求的原厂保修最低期限的基础上，供应商承诺可提供免费延保服务，质保每延长半年得2分，满分10分。 |

3.成交候选人推荐原则

议价评审小组从实质性响应的供应商中，按照评分高低确定排名第一的供应商为项目成交人。